抗直流偏磁低压电流互感器

Low voltage anti-DC-bias current transformers

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国仪器仪表行业协会   发布

ICS 17.220.20

CCS N 28

团体标准

T/CIMA  0084—XXXX

目  次

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 符号、代号和缩略语	5

5 型号命名方法	5

6 技术要求	5

7 试验方法	10

8 检验规则	18

9 包装、运输与贮存	19

附　录　A  （资料性） 抗直流电流互感器退磁法	21

附　录　B  （规范性） 半波整流试验	22

附　录　C  （资料性） 正弦半波电流的有效值	24

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：深圳供电局有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、浙江天际互感器股份有限公司、深圳市康定通安电子有限公司等。

本文件起草人：王保帅、范小飞、刘春强、章岳君等。

抗直流偏磁低压电流互感器

# 范围

本文件规定了抗直流偏磁低压电流互感器（以下简称“抗直流电流互感器”）的术语和定义、型号命名方法、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输与贮存。

本文件适用于新制造的电压等级不超过0.66 kV的抗直流电流互感器的生产、使用和检验。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.3-2016    环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.55-2006   电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试 试验Eh：锤击试验

GB/T 5169.11-2017   电工电子产品着火危险试验  第11部分 灼热丝/热丝基本试验方法：成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）

GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件

GB/T 16935.1-2008  低压系统内设备的绝缘配合第1部分：原理、要求和试验

GB/T 20840.1-2010  互感器 第1部分：通用技术要求

DL/T 2032-2019  计量用低压电流互感器

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

直流偏磁 direct current bias

互感器绕组内流过直流电流致使铁芯产生的不对称磁通。

抗直流偏磁低压电流互感器 low voltage anti-DC-bias current transformer

安装于低压电力线路上的一种具有抵抗直流偏磁不利影响特性的电流互感器。

[来源：DL/T 2032-2019，3.5，有修改]

母线式抗直流电流互感器 bus-type anti-DC-bias current transformer

自身没有一次导体，但有一次绝缘，可直接套装在导线或母线上使用的抗直流电流互感器。

[来源：DL/T 2032-2019，3.2，有修改]

复匝式抗直流电流互感器 anti-DC-bias current transformer with multi-turn primary winding

一次绕组匝数多于1匝的抗直流电流互感器。

[来源：DL/T 2032-2019，3.3，有修改]

运行变差 run variation

互感器误差受运行环境的影响而发生的变化量。

# 符号、代号和缩略语

下列代号适用于本文件。

：直流分量电流值

：正弦半波电流有效值

：抗直流电流互感器的额定一次电流有效值

# 型号命名方法

抗直流电流互感器的型号命名方法如图1所示。

L   □   Z    K  －  □  □  □  □

生产厂家代号

电压等级(kV)

K抗直流偏磁

Z－树脂浇注绝缘

M－母线式；F－复匝式

电流互感器

- 型号命名方法

# 技术要求

环境类别和严酷等级

抗直流电流互感器环境严酷等级分为P级和T级，用户根据使用环境类别选择严酷等级，具体要求应符合表1的规定。针对T级抗直流电流互感器，严酷等级要求至少需要满足表1海拔、温度、湿热三项中任意一项。针对P级抗直流电流互感器，海拔、温度、湿热三项皆需满足。

表1 环境类别和严酷等级要求

| 项目 | P级 | T级 |
| --- | --- | --- |
| 海拔 | ≤1000 m | 1000m~4000 m |
| 温度 | -25 ℃～40 ℃ | -40 ℃～55 ℃ |
| 湿热 | 相对湿度不超过95%，日平均，符合GB/T 20840.1-2010中4.2.4要求 | T≤35℃，考虑凝露或降水，符合GB/T 20840.1-2010中4.2.5要求 |
| 若使用条件不在上述范围内，则应进行标注，并满足GB/T 20840、GB/T 2423系列标准的要求。 |  |  |

电气要求

- 6.2.1 额定频率

50 Hz。

- 6.2.2 额定一次电流

额定一次电流的标准值为：10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A、80A及其十进制倍数。

- 6.2.3 额定二次电流

额定二次电流的标准值为：1A、5A。

- 6.2.4 额定仪表保安系数

额定仪表保安系数的标准值为：10、15、20。

- 6.2.5 额定扩大一次电流倍数

额定扩大一次电流倍数的标准值为：1.2、1.5。

- 6.2.6 温升

在额定扩大一次电流及额定二次负荷阻抗下，绕组的温升不应超过40 K，其它部位的温升不应超过35 K。

- 6.2.7 短时热电流

抗直流电流互感器的额定短时热电流应为额定一次电流的150倍，持续时间1 s。

注：母线式抗直流电流互感器不规定短时热电流指标。

- 6.2.8 工频耐压

一次绕组（若有）对二次绕组及接地底板、二次绕组对接地底板的工频耐受电压应为3 kV，试验时间1 min，抗直流电流互感器应无击穿或闪络发生。

- 6.2.9 二次绕组匝间绝缘

二次绕组匝间绝缘的额定耐受电压为4.5 kV（峰值），试验过程中抗直流电流互感器应无击穿或闪络发生，试验后抗直流电流互感器误差应不超过误差限值。

- 6.2.10 绝缘电阻

一次绕组（若有）与二次绕组的绝缘电阻不应低于1500 MΩ；二次绕组对接地的金属外壳绝缘电阻不应低于500 MΩ。

- 6.2.11 电气间隙与爬电距离

抗直流电流互感器的电气间隙不应小于5 mm，爬电距离不应小于16 mm。

准确度等级和误差要求

- 6.3.1 准确度等级

根据应用环境不同，抗直流电流互感器的准确度等级分别为：工频下为0.2 S级、0.5 S级，工频电流叠加10%直流分量下的准确度等级为2级，正弦半波下准确度等级为2级。

- 6.3.2 误差限值

    - 6.3.2.1 工频下的误差限值

当环境温度为-25℃～40℃，相对湿度不大于95%，抗直流电流互感器在二次负荷为额定负荷和下限负荷之间的任意数值时，各准确度等级的电流互感器的工频误差不应超出表2给定的限值范围。

表2抗直流电流互感器的工频下误差限值

| 准确度等级 | 电流百分数（%） | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 150 a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5S | 比值差 （%） | ±1.5 | ±0.75 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
|  | 相位差 （′） | ±90 | ±45 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
| 0.2S | 比值差 （%） | ±0.75 | ±0.35 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
|  | 相位差 （′） | ±30 | ±15 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| 电流互感器的基本误差以退磁后的误差为准，电流互感器的退磁法见附录A。 对于母线式抗直流电流互感器，一次导体与中心轴线的位置偏差，不应大于穿心孔径的1/10。 |  |  |  |  |  |  |  |
| a只针对额定扩大一次电流倍数为1.5的电流互感器。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 6.3.2.2 工频电流叠加10%直流分量下的误差限值

抗直流电流互感器在工频电流叠加10%直流分量下的误差不应超出表3给定的限值范围。

表3抗直流电流互感器工频电流叠加10%直流分量下误差限值

| 准确度等级 | 电流百分数 （%） | 5 | 20 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 比值差 （%） | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
|  | 相位差 （′） | ±200 | ±200 | ±200 | ±200 |
| 工频电流叠加10%直流分量误差试验时，，式中为电流百分数。 |  |  |  |  |  |

    - 6.3.2.3 正弦半波下的误差限值

抗直流电流互感器在正弦半波下的误差不应超出表4给定的限值范围。

表4抗直流电流互感器正弦半波下误差限值

| 准确度等级 | 电流百分数 （%） | 5 | 20 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 比值差 （%） | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
|  | 相位差 （′） | ±200 | ±200 | ±200 | ±200 |
| 正弦半波误差试验时，， 式中为电流百分数。 |  |  |  |  |  |

- 6.3.3 运行变差影响

工频电流下运行变差应满足以下要求：

- 等安匝误差变化应不超过测量点误差限值的1/10；

- 剩磁误差变化应不超过测量点误差限值的1/3；

- 极限工作温度下的附加误差应不超过测量点误差限值的1/4。

- 6.3.4 磁饱和裕度

额定扩大一次电流倍数为1.2的抗直流电流互感器，在铁芯中的磁通密度相当于额定电流和额定负荷状态下的1.5倍时，其误差应不大于额定电流及额定负荷下误差限值的1.2倍。

额定扩大一次电流倍数为1.5的抗直流电流互感器，在铁芯中的磁通密度相当于额定电流和额定负荷状态下的1.8倍时，其误差应不大于额定电流及额定负荷下误差限值的1.2倍。具体要求见下表。

表5抗直流电流互感器磁饱和裕度要求

| 参数 | 额定扩大一次电流倍数 | 额定电流和额定负荷下磁通密度的倍数 | 工频误差限值的倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磁饱和裕度 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
|  | 1.5 | 1.8 | 1.2 |

结构要求

外观与标志

- 6.4.1.1 外观

抗直流电流互感器的器身应使用热固性树脂材料通过浇注和固化工艺制造。壳体表面平整、光洁、色泽均匀，器身浇注本体无明显气孔。

    - 6.4.1.2 标志

要求如下：

- 抗直流电流互感器一、二次接线端子按减极性标注，一、二次接线端子极性标志和一、二次额定电流值应同时浇注或用激光蚀等方式刻出，字体清晰；

- 在端子附近加工端子标志P1、P2、S1、S2等字样，大写字母P1、P2表示一次绕组端子，大写字母S1、S2表示相应的二次绕组端子。P1、P2字高不小于10 mm，S1、S2等二次端子字符高度不小于5 mm；

- 抗直流电流互感器的底板上应有接地标识（例如：用“”或“E”符号标示）。

接线端子

    - 6.4.2.1 一般要求

抗直流电流互感器的接线端子（包括：埋入嵌母、接线压片、接线螺栓）应使用电阻率不超过1×10-7Ωm的铜或铜合金制成，黄铜件表面宜镀镍或锌。

    - 6.4.2.2 二次螺栓

二次螺栓应满足以下要求：

- 采用平头接线螺栓；

- 螺栓直径应为6mm，螺栓头为外六角加十字/一字槽通用；

- 当二次螺栓以1.5倍压平弹簧垫片的力矩拧紧及松开时，埋入螺母不松动。

- 6.4.2.3 二次端子罩

二次端子应配置采用聚碳酸酯等透明塑料制成的二次端子罩，二次端子罩应满足以下要求：

- 具有足够的机械强度并且透明；

- 能进行封印，满足不破坏封印就无法拆除二次端子罩的要求；

- 在二次端子罩不拆除的情况下，使用常规工具无法接触二次接线端子；

- 二次端子罩应具备互换性。

安装底板

抗直流电流互感器应有用于安装固定的底板，底板应使用厚度为2 mm的冷轧钢板材料制造。钢板表面应进行防腐蚀处理，安装用的孔眼应沿安装孔方向向外加工成U型。

在底板正常的安装状态下，抗直流电流互感器的一次导体或与一次穿心导体相当的部位应能承受

100 N的水平静态载荷。

着火危险

抗直流电流互感器壳体和二次端子罩的着火危险性能应满足GB/T 5169.11-2017中第8章的要求，具体要求如下：

- 灼热丝试验温度：650℃±10℃；

- 试验时间：30s；

- 试验要求：在施加灼热丝期间和在其后的30s内，试验样品应无火焰或不灼热；或样品在施加灼

热丝期间产生火焰或灼热，但应在灼热丝移去后30s内熄灭。

机械冲击

抗直流电流互感器壳体和二次端子罩外表面的强度性能应满足GB/T 2423.55-2006的要求，具体要求如下：

抗直流电流互感器以垂直于水平面的工作位置安装，弹簧锤以0.22 Nm±0.05 Nm的动能作用于壳体或二次端子罩的外表面。试验后抗直流电流互感器的外观完整性应没有发生破坏。

# 试验方法

外观与标志检查

采用目测法进行。

接线端子检查

采用目测法进行。

电气间隙与爬电距离试验

按照GB/T 16935.1—2008中6.2规定的方法进行。

绝缘电阻试验

使用工作电压500 V、测量误差不超过±10%的绝缘电阻表进行试验。

工频耐压试验

使用输出电压0～4.5 kV、误差不超过±3%的耐压测试仪进行试验，试验电压升高至规定值后持续1 min。

二次绕组匝间绝缘试验

按照下列方法进行试验：

匝间绝缘试验应在满匝二次绕组上进行，试验线路见图2，二次绕组开路（或连接读取峰值电压的高阻抗装置），对一次绕组施加工频电流，其方均根值等于额定一次电流（或额定扩大一次电流，如果有），持续60s。

如果在达到额定一次电流（或额定扩大一次电流）之前，已经达到4.5kV（峰值）试验电压，则施加的电流应受限制。

如果在最大一次电流下未到达4.5kV（峰值）试验电压，则所达到的电压应认定为是试验电压。

T—升流变压器；　TM—测量用标准电流互感器；　A—电流表；　V—峰值电压表；　TX—被试互感器

P1、P2—一次绕组出线端子

- 图2 二次绕组匝间绝缘试验

基本误差试验

- 7.7.1 误差测量点

抗直流电流互感器工频误差试验的测量点见表6。

表6工频误差测量点

| 电流百分数（%） | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定负荷 | + | + | + | + | + |
| 下限负荷a | + | + | + | + | － |
| 当抗直流电流互感器额定二次负荷大于等于5VA时，二次负荷的功率因数应为0.8L（滞后），当额定二次负荷小于5VA时，应采用功率因数1.0。 |  |  |  |  |  |
| a除非用户有要求，二次额定电流5A的抗直流电流互感器，额定负荷10VA及以上的下限负荷按3.75VA选取，额定负荷10VA以下的下限负荷按2.5VA选取；二次额定电流1A的抗直流电流互感器，下限负荷按1VA选取。 |  |  |  |  |  |

工频电流叠加直流分量误差试验时，其误差试验测量点如表7所示。

- 表7工频电流叠加直流分量误差测量点

| 电流百分数（％） | 5 | 20 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频电流值(A) | I15% | I1×20% | I1×100% | I1×120% |
| 10％直流分量电流值(A) | I15%×10% | I1×20%×10% | I1×100%×10% | I1×120%×10% |
| 上限负荷、下限负荷大小与工频误差要求一致，二次负荷的功率因数为1.0。 注：用户有特殊要求的，直流分量测量点可增加。 |  |  |  |  |

正弦半波可使用电流整流装置和波形发生器两种方式产生，使用电流整流装置的可按整流前的正弦工频电流值或者整流后的正弦半波电流值试验，使用波形发生器的按正弦半波电流值试验，其误差试验测量点如表8所示。

- 表8正弦半波误差测量点

| 电流百分数（％） | 5 | 20 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整流前的正弦工频电流值(有效值) | I15% | I120% | I1100% | I1120% |
| 波形发生器输出的正弦半波电流值(有效值) |  |  |  |  |
| 上限负荷、下限负荷大小与工频误差要求一致，二次负荷的功率因数为1.0。 |  |  |  |  |

- 7.7.2 工频误差试验线路

工频误差试验可采用模拟比较法或数字比较法。

模拟比较法是指被检电流互感器与标准电流互感器的额定变比相同时，在输入一次电流相同的条件下，将被检电流互感器与标准电流互感器二次电流的差值输入误差测量装置，得到被检电流互感器误差的方法，具体线路见图3 a)，该线路的参考标准器与被检抗直流电流互感器变比必须相同。

数字比较法是指在输入一次电流相同的条件下，误差测量装置通过同步采样，将被检电流互感器及标准电流互感器的二次电流分别转换成数字信号，采用数字信号处理方法得到两个电流的幅值和相位，进而比较计算出被检电流互感器误差的方法，具体线路见图3 b)。

a) 模拟比较法线路

b) 数字比较法线路

说明：CT01——交流参考标准器、CT02——交直流参考标准器或交流参考标准器；CTx——被检电流互感器；ZB——电流互感器负荷箱；I1AC——一次工频电流；I01、I02、IX1、IX2——数字比较原理的误差测量装置二次电流端子。

- 图3 抗直流电流互感器工频误差试验接线

- 7.7.3 工频电流叠加直流分量误差试验线路

工频电流叠加直流分量误差试验可采用模拟比较法或数字比较法，模拟比较法线路见图4 a)，数字比较法线路见图4 b) 、图4 c)。

a) 模拟比较法线路

b) 数字比较法线路1

c) 数字比较法线路2

图中：CT01——交流参考标准器、CT02——交直流参考标准器；CTx——被检电流互感器；ZB——电流互感器负荷箱；I1DC、I1AC——一次直流电流和一次工频电流；I01、I02、IX1、IX2——数字比较原理的误差测量装置二次电流端子。

图4 抗直流电流互感器工频电流叠加直流分量误差试验接线

- 7.7.4 正弦半波误差试验线路

正弦半波误差试验线路见图5。

说明：CT02——交直流参考标准器；CTx——被检电流互感器；ZB——电流互感器负荷箱；

I1AC—half——一次正弦半波电流；I01、I02、IX1、IX2——数字比较原理的误差测量装置二次电流端子。

图5 抗直流电流互感器正弦半波误差试验接线

等安匝误差试验

母线式抗直流电流互感器应进行此项试验。试验方法如下：

- 试验时使用不少于3匝的一次导线穿绕在抗直流电流互感器的一次导体孔内，导线在孔的周边尽量均匀分布；

- 用绕好的等安匝母线作为一次绕组，进行工频误差测量；

- 测得的误差与一次单匝条件下测得的工频误差相比，变化不超过测量点误差限值的1/10。

剩磁误差试验

剩磁误差试验方法如下：

- 试验时从被试抗直流电流互感器的二次绕组通入相当于额定二次电流10%～15%的直流电流充磁。持续时间不少于2 s，然后进行工频误差测量；

- 充磁误差与退磁状态下测得误差比较，取误差变化量的绝对值作为剩磁影响的测量结果，测得的误差变化应不超过测量点误差限值的1/3；

- 若充磁后剩磁误差的测量结果超出允许值，应重复测量，直到连续的两次测量结果偏差小于基本误差限值的1/10。

极限工作温度下的误差试验

极限工作温度下的误差试验方法如下：

- 将试品置于试验箱中，分别使箱内温度达到抗直流电流互感器允许工作环境温度的上限值及下限值，并在极限温度下保持足够的时间，使抗直流电流互感器在箱内达到热平衡；

- 保持时间不少于2 h，在温度保持期间，箱内温度的变化不超过±2 ℃；

- 按本文件7.7进行误差测量。额定电流超过1000 A的试品允许在箱外进行误差检测，但应在试品取出的15 min内完成测量；

- 测得的误差与室温条件下的误差相比，变化应不超过测量点误差限值的1/4。

仪表保安系数试验

仪表保安系数试验方法如下：

a) 在一次绕组开路的情况下，对二次绕组施加额定频率的实际正弦电压；

b) 当其方均根值等于二次极限感应电势时，测量励磁电流；

c) 用所得励磁电流为分子，额定二次电流与仪表保安系数的乘积为分母，其值应等于或大于10%；

d) 试验使用的电流表和电压表应为交流真有效值表，示值误差不超过±3%。

磁饱和裕度试验

按照下列方法开展磁饱和裕度试验。

- 7.12.1 直接测量

如果被检抗直流电流互感器150%（或200%）额定电流点在标准装置的测量范围内，可用模拟比较法或数字比较法直接测量150%（或200%）点的误差。

注：在试验条件满足情况下，优先采用数字比较法直接测量。

- 7.12.2 间接测量

如果不具备在150%（或200%）额定电流点测量误差的标准装置，可通过增加二次负荷的方法间接测量，测量时选定的电流不小于额定电流的20%。

设选定的电流百分点为m%，抗直流电流互感器的额定二次负荷为ZB，二次绕组电阻和漏电抗为Z2，分别在二次负荷ZB，电流百分点m%以及二次负荷2ZB+Z2，电流百分点0.5m%下测量抗直流电流互感器的误差，得到f1、δ1和f2、δ2。然后在二次负荷(150/m)ZB+(150/m－1)Z2，电流百分点m%下测量抗直流电流互感器的误差，得到f3、δ3。被检电流互感器150%电流百分点下的误差按式（1）和式（2）计算。

（1）

（2）

被检抗直流电流互感器200%电流百分点下的误差可采用同样方法计算。

短时热电流试验

短时热电流试验方法如下：

- 设定抗直流电流互感器的初始温度为5 ℃～40 ℃，试验时抗直流电流互感器的二次绕组短路，一次绕组所加电流I及其持续时间t应满足公式（3）：

I2×t≥I2th×T	（3）

其中t值应在0.5 s～5 s之间，Ith=150Ip，T=1 s，Ip为电流互感器的额定一次电流；

- 如果试验后抗直流电流互感器在冷却到环境温度5 ℃～40 ℃后能满足下列要求，则认为抗

直流电流互感器通过短时热电流试验：

- 抗直流电流互感器表面无可见的损伤；

- 退磁后，其误差与试验前的差异不超过基本误差限值的1/2；

- 与导线表面接触的绝缘无明显的劣化现象（例如碳化）。

温升试验

温升试验方法如下：

- 周围空气温度保持在10 ℃~40 ℃的范围，在试验过程中环境温度的变化不超过10 K。至少采用三只温度计测量环境温度。将温度计均匀地分布在试品周围，浸入容积不小于1000 mL的盛满变压器油的杯内，温度计放置在试品高度的1/2处，与被试品保持1.5 m的距离。保证温度计免受气流和热辐射的影响，避免由于温度迅速变化引起的温度计显示误差。周围空气温度以这些温度计测量的平均值为准。

- 试品按实际安装状态放置，一次绕组通以额定扩大一次电流，电源频率在49.5 Hz～50.5 Hz之间，波形畸变率不大于5%，二次绕组接入额定负荷，试品通电直至试品温升稳定为止。温度以靠近铁心的器身表面温度为准，如果在试验后期每2 h内温度上升值不超过1 K时，认为试品各部分温升达到稳定。

- 温升试验时，一次导体单根长度不得小于1.5 m，电流密度不超过5 A/mm2。在距离抗直流电流互感器一次电流接头0.75 m～1 m处的导体温度与电流接头温度之差不超过3 K。

- 抗直流电流互感器的铁心、一次导体及其它金属结构零件表面温度可采用酒精温度计或适当的（不受磁场影响的）热电偶或电阻型温度计测量，并使其测温端与被测部位可靠接触。

- 抗直流电流互感器一次绕组和二次绕组的平均温升采用电阻法测量。加电前测量绕组的电阻Rθ1及周围介质温度θ1，以靠近铁心表面温度为准；施加指定电流，直到试品温度达到稳定状态；切断电源，立即测量绕组电阻；此后在8 min～10 min内，每隔相等时间（30 s～60 s）依次测量绕组电阻为R1、R2、R3…其后过5 min～10 min测一个参考值Rn。取切断电源瞬间t=0, 在半对数坐标纸的横坐标上标出t1、t2、t3、…、tk点，纵坐标上标出对应的(R1－Rn)、(R2－Rn)、(R3－Rn)、…(Rk－Rn)点。用直线拟合方法绘出绕组电阻变化曲线，如图5所示。此直线延长与R轴交点即为t0＝0时的R0－Rn值。已测得t=0时绕组电阻R0，绕组温升可用式（4）计算；

- 温升试验时使用的温度计和热电偶的测量误差不应超过±0.5 K。

（4）

式中：

△θ——绕组温升；

R0——切断电源瞬间的绕组电阻；

Rθ1——加电前测量的绕组电阻；

235——铜导线电阻温度系数的倒数。

图6 用半对数坐标图解电阻法

湿热试验

户外型抗直流电流互感器应进行湿热试验，除了应满足GB/T 2423.3-2016的要求外，试验方法还应进行如下：

a) 试验周期为12d，高温为40℃；

b) 经湿热试验后，在温度为25℃～40℃、相对湿度为75%及以下的环境条件下进行1 h～2 h的恢复处理，然后在30 min内进行检测，检测项目如下：

1) 外观检查，检查项目及结果判断应在产品技术条件或有关指导性文件中规定；

2) 测量绝缘电阻，测量结果不得小于产品技术条件或有关指导性文件的规定值；

3) 工频耐压试验，试验电压为正常使用条件下规定值的80%，试验过程中应无击穿或闪络等破坏性放电现象产生；

4) 误差检测，按本文件7.7进行；

5) 测量结果不得超过测量点的误差限值。

着火危险试验

按照GB/T 5169.11-2017中规定的方法进行。

机械冲击试验

按照GB/T 2423.55-2006中规定的方法进行。

安装底板载荷试验

安装底板载荷试验方法如下：

a) 抗直流电流互感器按正常安装要求固定在试验基座上，沿一次电流引出的前后方向施加100N 的载荷，作用时间为1 min；

b) 复匝式抗直流电流互感器的载荷施加到一次导体上，母线式抗直流电流互感器的载荷施加到与电流孔的中间高度相同的两个开孔侧面上；

c) 抗直流电流互感器应无变形或断裂的现象。

# 检验规则

检验分类

- 8.1.1. 一般要求

检验分为型式检验和出厂检验。

- 8.1.2 型式检验

下列情况之一的，应进行型式检验：

- 新产品鉴定投产前；

- 在生产中当设计、材料、工艺或结构等改变，且其改变可能影响产品的性能时，亦应进行型式试验，此时的型式试验可以只进行与各项改变有关的试验项目；

- 停产1年以上恢复生产时；

- 国家质量监督机构要求进行质量一致性检验时。

- 8.1.3 出厂检验

由制造厂对生产的每一台产品进行的检验。

检验项目

检验项目见表9。

  - 表9 检验项目

| 序号 | 试验项目 |  | 本标准（或本部分）条款 |  | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术要求 | 试验方法 |  |  |
| 1 | 外观与标志检查 |  | 6.4.1 | 7.1 | ＋ | ＋ |
| 2 | 接线端子检查 |  | 6.4.2 | 7.2 | ＋ | ＋ |
| 3 | 电气间隙和爬电距离试验 |  | 6.2.11 | 7.3 | ＋ | - |
| 4 | 绝缘电阻试验 |  | 6.2.10 | 7.4 | ＋ | ＋ |
| 5 | 工频耐压试验 |  | 6.2.8 | 7.5 | ＋ | ＋ |
| 6 | 二次绕组匝间绝缘试验 |  | 6.2.9 | 7.6 | ＋ | ＋ |
| 7 | 基本误差试验 | 工频 | 6.3.2 | 7.7 | ＋ | ＋ |
| 8 |  | 工频电流叠加直流分量 | 6.3.2 | 7.7 | ＋ | ＋ |
| 9 |  | 正弦半波 | 6.3.2 | 7.7 | ＋ | ＋ |
| 10 | 等安匝误差试验 |  | 6.3.3 | 7.8 | ＋ | - |
| 11 | 剩磁误差试验 |  | 6.3.3 | 7.9 | ＋ | - |
| 12 | 极限工作温度下的误差试验 |  | 6.3.3 | 7.10 | ＋ | - |
| 13 | 仪表保安系数试验 |  | 6.2.4 | 7.11 | ＋ | - |
| 14 | 磁饱和裕度试验 |  | 6.3.4 | 7.12 | ＋ | - |
| 15 | 短时热电流试验 |  | 6.2.7 | 7.13 | ＋ | - |
| 16 | 温升试验 |  | 6.2.6 | 7.14 | ＋ | - |
| 17 | 湿热试验 |  | 6.1 | 7.15 | ＋ | - |
| 18 | 着火危险试验 |  | 6.5 | 7.16 | ＋ | - |
| 19 | 机械冲击试验 |  | 6.6 | 7.17 | ＋ | - |
| 20 | 安装底板载荷试验 |  | 6.4.3 | 7.18 | ＋ | - |
| “+”为必做试验项目，“-”为非必做试验项目。 |  |  |  |  |  |  |

# 包装、运输与贮存

包装

- 包装应满足以下要求：

- 抗直流电流互感器的包装应保证产品及其组、部件和零件在整个储运期间不致损坏及松动；

- 户内抗直流电流互感器的包装还应保证在整个储运期间不致遭受雨淋；

- 产品包装及包装箱的标志应符合GB/T 13384-2008的规定。

运输

抗直流电流互感器各个供电气连接的接触面在储运期间有防锈蚀措施，在运输过程中无严重振动、颠簸和冲击现象发生。

贮存

在有包装状态下，抗直流电流互感器运输及临时贮存的基本环境条件按6.1的要求。在无包装状态下，抗直流电流互感器应存储在室内，温度为-25℃～+55℃，空气相对湿度不大于85%，且在空气中不应有引起腐蚀的有害气体和其它有害介质。

随机文件

抗直流电流互感器的随机文件包括：产品合格证、出厂检验记录、安装使用说明书（包括产品及组件的外形尺寸图和安装使用说明书等）。

- （资料性）
抗直流电流互感器退磁法

抗直流电流互感器退磁法有开路退磁法和闭路退磁法两种。若制造厂规定了退磁方法，应按标牌上的标注或技术文件的规定进行退磁。如果制造厂未规定，可根据习惯使用开路法退磁或闭路法退磁。

实施开路法退磁时，将抗直流电流互感器的二次绕组开路，用升流变压器往一次绕组通入10%～15%的额定一次电流，然后平稳、缓慢地将电流降到零。为了获得好的退磁效果，一般要重复多次。已被深度磁化的电流互感器，应当使用超过15%额定一次电流退磁。退磁时应在匝数最多的二次绕组接入交流峰值电压表监视二次电压，当指示值超过4.5kV时，应停止增加电流。并在此较小的电流下退磁。进行开路退磁时，二次绕组感应的高电压对设备和人员都有危险。试验人员应在试验过程中检查和落实高电压试验的安全措施。

实施闭路法退磁时，在二次绕组上接一个相当于额定负荷10~20倍的电阻（考虑足够容量），对一次绕组通以工频电流，由零增至1.2倍的额定电流，然后均匀缓慢地降至零。

- （规范性）
半波整流试验

半波整流试验的半波波形及其直流和谐波含量分别如图B.1、图B.2所示，图中给出的值仅适用于50 Hz。

B.1  正弦半波整流试验的半波波形图

- 图B.1 正弦半波波形图

B.2  正弦半波的直流及谐波含量

- 图B.2 正弦半波的直流及谐波含量（不完全的傅立叶分析）

- （资料性）
正弦半波电流的有效值

峰值为Im的正弦半波电流信号的傅里叶级数展开式为：

（C.1）

周期性信号的有效值是一个在电流的热效应上与周期信号在同一个周期内的平均效应相等的直流量。交流量的有效值等于在同一电阻性负载回路中，与其产生热量相等的直流量的大小，如式（C.2）所示。

（C.2）

由式（C.2）可测算得出峰值为Im的正弦半波电流信号的有效值为：

（C.3）

_________________________________