ICS 29.120.70

CCS K45

继电器电气参数测试设备

第1部分:电磁继电器测试仪

Test equipment for electrical parameters of relays

Part1：Electromagnetic relay testers

“在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。”

（征求意见稿）

20240702

T/CIMA 0127—XXXX

团体标准

发 布

20XX—XX—XX实施

20XX—XX—XX发布

中国仪器仪表协会

目    次

前    言	I

引   言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 概述	2

5 技术要求	2

6 功能	6

7 试验方法	7

8 检验规则	11

9 标识、包装、运输、贮存	13

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：XXXXX

本文件主要起草人：XXXXX

引   言

T/CIMA 0127继电器电气参数测试设备由3个部分构成：

——第1部分：电磁继电器测试仪。目的在于规范电磁继电器测试仪的性能要求、功能配置、技术要求等，为市面上相关产品的设计、制造、使用和验收提供依据，促进相关技术发展及产品推广。

——第2部分：固态继电器测试仪。目的在于规范固态继电器测试仪的性能要求、功能配置、技术要求等，为市面上相关产品的设计、制造、使用和验收提供依据，促进相关技术发展及产品推广。

——第3部分：混合继电器测试仪。目的在于规范混合继电器测试仪的性能要求、功能配置、技术要求等，为市面上相关产品的设计、制造、使用和验收提供依据，促进相关技术发展及产品推广。

继电器电气参数测试设备
第1部分：电磁继电器测试仪

范围

本文件规定了电磁继电器测试仪（以下简称测试仪）的技术要求、功能要求、试验方法、检验规则，包装、运输和贮存。

本文件适用于电磁继电器测试仪的生产和校验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2008  包装储运图示标志

GB/T 2423.1—2008  电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验A 低温

GB/T 2423.2—2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温

GB/T 2423.4—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db： 交变湿热(12h＋12h循环)

GB 2894—2008  安全标志及其使用导则

GB/T 2900.17—2024  电工术语 量度继电器和保护装置

GB/T 2900.63—2003  电工术语 基础继电器

GB/T 4208—2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 6587—2012  电子测量仪器通用规范

GB/T 7261—2016  继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 11287—2000  电气继电器 第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇：振动试验(正弦)

GB/T 14537—1993  量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T 13384—2008  机电产品包装通用技术条件

GB/T 17626.2—2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2016  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2018  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2019  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.6—2017  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8—2006  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11—2023  电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB 50065—2011  交流电气装置的接地设计规范

DL/T 624—2010  继电保护微机型试验装置技术条件

DL/T 845.3—2019  电阻测量装置通用技术条件 第3部分：直流电阻测试仪

JJG 1112—2015  继电保护测试仪

术语和定义

GB/T 2900.17—2024、GB/T 2900.63—2003界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 电磁继电器  electromechanical relay

由电磁力产生预定响应的机电继电器。

[来源：GB/T 2900.63—2003,444—01—05]

瞬态电阻  transient resistance

电磁继电器瞬时闭合（或断开）时，测量到触点电阻值。

  - 同步时间差  deviation of synchronous time

继电器测试时多触点间不同步时差。

概述

测试仪主要由测试电源、测量控制单元、安全防护单元和分析处理单元等四部分组成，其结构应与图1相符合。

测试仪向电磁继电器线圈施加指定的电压（电流、功率）信号，改变继电器状态；测试继电器动作和返回功能，测量线圈和触点直阻、动作值、返回值、动作时间、返回时间、触点闭合瞬态电阻、触点断开瞬态电阻、同步时间差、绝缘电阻等参数；计算测量数据和测试行为与指标要求差异、识别继电器参数超差和功能失效。

图1 测试仪结构示意图

技术要求

环境适应性

工作条件

测试仪应满足表1的规定。

表1 工作条件

| 影响量 | 工作条件 |
| --- | --- |
| 工作温度 | 实验室条件：20℃±5℃ |
| 相对湿度 | 45%～75% |
| 大气压力 | 86kPa～106kPa |

交变湿热要求

测试仪应满足GB/T 2423.4—2008中的试验要求。

机械要求

外观与结构要求

- 5.2.1.1安全标识

应符合GB 2894—2008的要求。

- 5.2.1.2结构要求

测试仪的结构应满足以下要求：

- 测试仪结构完整，外表无划痕、碰伤和变形的现象。

- 测试仪标识应正确、清晰和齐全。

- 测试仪开关、按键等应灵活，无卡死或接触不良的现象。

- 测试仪的所有金属紧固件均应有合适的镀层，镀层不脱落变色及生锈。

冲击

应具备承受GB/T 11287—2000中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击能力。

振动

应具备承受GB/T 11287—2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动能力。

碰撞

应具备承受GB/T 14537—1993中4.3规定的严酷等级为1级的碰撞能力。

防护等级

测试仪的外壳防护等级应满足GB/T 4208—2017规定的IP21级的要求。

电气要求

工作电源

- 5.3.1.1 交流电源

测试仪交流工作电源应满足以下要求：

- 工作电压：额定220V，允许偏差—20%~+15%。

- 电源频率：额定50Hz，允许偏差±2.5Hz。

- 波形：正弦，波形畸变≤5%。

- 5.3.1.2 直流电源

测试仪直流工作电源应满足以下要求：

- 工作电压：额定220V(110V),允许偏差－20%~+15%。

- 纹波系数：≤5%。

模拟量采集准确度

5.3.2.1 电气量采集

电气量采集准确度等级应按表2进行选取。

表2测试仪准确度等级

| 被测量准确度a | 0.5级 | 1.0级 | 2.0级 | 5.0级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测量误差范围 | <0.5% | ≥0.5%～1.5% | >1.5%～5% | ≥5% |
| 电流、电压及功率b的准确度 | 0.1级 | 0.2级 | 0.5级 | 1.0级 |
| 数字仪表显示位数 | 6位半 | 5位半 | 4位半 | 4位半 |
| a 被测量的准确度等级以被测对象要求为准。 b 量度功率继电器适用于以上表格，对有功率要求的电磁继电器开入、开出回路应采用准确度小于0.5级的功率源。 |  |  |  |  |

5.3.2.2 时间采集

时间采集误差要求：

- 当测量时间大于1s时，相对误差不大于±0.1%。

- 测量时间不大于1s时，误差不大于±1ms，分辨率不低于±0.1ms。

5.3.2.3 触点接触电阻采集

触点接触电阻采集要求：

- 负载电源可为直流电源或交流电源，除非试品另有规定，推荐优先采用直流电源。

- 负载可为阻性负载、感性负载、容性负载或非线性负载，除非试品另有规定，推荐优先采用阻性负载（交流时cosφ=0.9-1.0，直流时L/R≤1ms）。

- 测试时触点电路开路电压除非试品标准另有规定，应优先采用24V或试品另有规定的触点最低直流额定电压值。

- 除非试品另有规定，测试时触点电路负载电流的数值宜采用额定电流或下列值：

- 触点额定电压为5V～250V，触点额定电流为0.1A～1A的触点：100mA。

- 触点额定电压为5V～600V，触点额定电流为0.1A～100A的触点：1000mA。

5.3.2.4 触点瞬态电阻采集

- 瞬态电阻测量范围：0.5Ω~100Ω，最大允许误差：±（1%~10%）。

控制精度

- 交流电流源应满足DL/T 624—2010中4.3.2的规定。

- 交流电压源应满足DL/T 624—2010中4.3.3的规定。

- 直流电压源应满足DL/T 624—2010中4.3.4.1的规定。

- 直流电流源应满足DL/T 624—2010中4.3.4.2的规定。

- 时间测试应满足DL/T 624—2010中4.3.5的要求。

电磁继电器多触点接触同步性能

测试仪应满足GB/T 7261—2016中6.1.1.3对测试仪要求。

电磁继电器触点接触电阻性能

测试仪应满足GB/T 7261—2016中6.1.2.3对测试仪要求。

电磁继电器线圈电阻性能

测试仪应满足GB/T 7261—2016中6.2.2对测试仪要求。

电磁继电器动作值/返回值性能

测试仪应满足GB/T 7261—2016中6.4.2对测试仪要求。

电磁继电器准确度性能

测试仪应满足GB/T 7261—2016中6.5.6对测试仪要求。

电磁继电器时间特性性能

测试仪应满足GB/T 7261—2016中6.4.4对测试仪要求。

电磁继电器功率消耗性能

测试仪应满足GB/T 7261—2016中8.3对测试仪要求。

安全性能

测试仪绝缘电阻和介电强度应满足DL/T 624—2010中4.5的要求。

电磁兼容性

工频磁场抗扰度

测试仪应满足GB/T 17626.8—2006工频磁场抗扰度试验，4级要求。

快速瞬变脉冲群抗扰度

测试仪应满足GB/T 17626.4—2018交流电源端口谐波、间谐波及电网信号的低频抗扰度试验，2级要求。

静电放电抗扰度

测试仪应满足GB/T 17626.2—2018中静电放电抗扰度试验，2级要求。

浪涌（冲击）抗扰度

测试仪交直流端都应满足GB/T 17626.5—2019浪涌(冲击)抗扰度试验，2级要求。

射频电磁场辐射抗扰度

测试仪应满足GB/T 17626.3—2016射频电磁场辐射抗扰度试验，3级要求。

射频场感应的传导骚扰抗扰度

测试仪应满足GB/T 17626.6—2017射频场感应的传导骚扰抗扰度试验，2级要求。

电压暂降

测试仪应满足GB/T 17626.11—2023电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验，电压暂降3类要求。

防护与接地

测试仪的防护与接地应满足以下要求：

- 对直接接触的防护可以依靠本身的结构措施，也可以依靠测试仪在安装时所采取的附加措施，应满足GBT 6587—2012 的防护要求。

- 测试仪的接地应符合GB 50065—2011对接地的要求。

- 测试仪应设置单独的机壳接地点，接地端子应有明显的标识。

连续试验

连续通电性能应满足6.1的要求。

功能

基本功能

监测功能

测试仪监测以下电气量信息：

- 电阻：电磁继电器线圈电阻、触点电阻。

- 电压（电流/电阻/功率）：电磁继电器动作电压（电流/电阻/功率）、返回电压。

- 时间：电磁继电器动作/返回时间、同步时间差。

- 损耗：电磁继电器功率损耗。

控制功能

测试仪进行电磁继电器电气参数测试时，至少选择一个测试对象，且至少能够选择一种控制方式。

- 测试对象：单常开、单常闭、两常开、两常闭、三常开、三常闭、四常开、四常闭、单对常开/常闭、两对常开/常闭、三对常开/常闭、四对常开/常闭电磁继电器。

- 控制方式：包括自动控制、手动控制两种方式。

1) 自动控制：线圈电阻、触点电阻、动作/返回值、动作/返回时间等测试项目任意组合选定后，自动完成电磁继电器电气相关参数测试。

2) 手动控制：线圈电阻、触点电阻、动作/返回值、动作/返回时间等测试项目手动测试。

手动功能

应满足如下要求：

- 具备显示和记录实时测量线圈电阻值功能；

- 具备显示和记录实时测量触点电阻值功能；

- 具备交直流电源输出功能；

- 具备显示和记录实时输出电压值/电流值/功率值功能；

- 具备显示和记录线圈和触点瞬态电阻值功能；

- 具备和记录交流、直流电源输出实时显示功能；

- 具备电磁继电器线圈直阻测试功能；

- 具备电磁继电器接点电阻测试功能；

- 具备电磁继电器动作时间、返回时间测试功能；

- 具备电磁继电器多触点动作时间、返回时间测试功能；

- 具备电磁继电器动作值、返回值测试功能。

自动功能

自动测试功能

- 应满足如下要求：

- 自动线圈直阻测试；

- 自动接点直阻测试；

- 自动动作/返回/同步时间测试；

- 自动动作/返回值测试；

- 上述四个功能任意组合测试；

- 自动测试总时长停止测试。

循环测试功能

- 应满足如下要求：

- 设定循环测试次数；

- 设定循环持续时间；

- 设定直阻测试切换动作时间间隔时间；

- 设定动作/返回时间测试切换动作/返回值测试间隔时间；

- 设定测试总时长后自动进入下一次测试时间；

- 在循环模式下，按照用户设定测试次数完成6.4.1自动测试功能。

准确度试验功能

测试仪应具有步进和阶跃两种控制方式：

- 步进方式：应满足GB/T 7261—2016中6.5.2.1—a的激励量缓慢施加的方法；

- 阶跃方式：应满足GB/T 7261—2016中6.5.2.1—b的激励量突然施加的方法。

电磁继电器品质判定功能

应具备电磁继电器电气参数测试结果超差后品质评定功能：

- 电磁继电器线圈电阻测量结果超过设定值判定不合格；

- 电磁继电器触点电阻测量结果超过设定值判定不合格；

- 电磁继电器动作/返回值测量结果与设定逻辑不符判定不合格；

- 电磁继电器动作/返回时间测量结果超过设定值判定不合格。

保护功能

应配置如下保护：

- 过压保护功能：当电压信号测量端口电压达到设定值时，能自动切断输出；

- 过流保护功能：当电流信号测量端口电流达到设定值时，能自动切断输出；

- 延时停止功能：当测试时间达到设定值时，能自动切断输出；

- 测试仪防误操作保护功能。

扩展功能

宜符合如下要求：

- 支持4GB及以上容量数据存储，能显示存储剩余容量。

- 配置数据通讯接口，传输测量数据到其它存储介质。

- 具备试品信息录入和检索功能。

- 具备试品信息二维码自动识别和打印功能。

- 具备测试数据结果存储、查询、导出、传输及打印功能。

试验方法

试验条件

测试仪的试验条件应满足以下要求：

环境温度：-5℃～40℃。

相对湿度：5%～75%。

大气压力：75～106kPa。

无结霜、凝露、渗水、淋雨、日照等现象。

环境试验

低温运行

试验方法按照GB/T 2423.1—2008 要求的试验 Ad进行。

高温运行

试验方法按照GB/T 2423.2—2008 要求的试验 Bd进行。

交变湿热

试验方法按照GB/T 2423.4—2008要求的交变湿热试验方法（12h＋12h 循环）进行。

机械结构试验

外观与结构要求试验

- 7.3.1.1安全标识

目测法，检验测试仪外壳警告标志与符号。

- 7.3.1.2 结构

目测法，对测试仪整机、附件等进行检查。

冲击

按照GB/T 14537—1993中规定的方法进行。

振动

按照GB/T 11287—2000中规定的方法进行。

碰撞

按照GB/T 14537—1993中规定的方法进行。

防护等级

按照GB/T 4208—2017中规定的方法进行。

电气性能试验

模拟量采集准确度

- 测试仪模拟量采样精度应满足：

- 电气量采集交流电流应按照JJG 1112-2015中6.3.4的规定的方法进行。

- 电气量采集交流电压应按照JJG 1112-2015中6.3.5的规定的方法进行。

- 电气量采集直流电压/电流应按照JJG 1112-2015中6.3.9的规定的方法进行。

- 时间采集应按照JJG 1112-2015中6.3.8的规定的方法进行。

- 触点接触电阻采集应按照DL/T 845.3-2019中6.5的规定的方法进行。

- 触点瞬态电阻采集应按照如下规定的方法进行：

- 瞬态电阻导通测试：瞬态电阻导通测试仪由电流源、保护电阻、电压采集、曲线绘制模块和上位机软件组成。电压采集测量电路可实现以 1ms 的采集时间间隔，并绘制瞬态电阻变化曲线，通过阈值比对，定位瞬态电阻变大的异常时刻。

图2 瞬态电阻导通测试仪模块简图

- 瞬态电阻瞬断测试：瞬断测试仪的原理为被测电阻与瞬断测试仪内部的电压源、分压电阻形成测量回路。被测电阻两端的电压值与仪器内部的比较电压进行比较，若输入电压大于比较电压，则形成瞬断脉宽。在瞬断脉冲的上升沿开始，使用一个恒定频率的时间信号源进行计数，在瞬断脉冲的下降沿关闭计数。则从上升沿到下降沿产生的计数值乘以时基信号的周期，即为瞬断时间。

图3 瞬态电阻瞬断测试仪模块简图

控制精度

测试仪控制精度应按照：

- 交流电流源应按照DL/T 624—2010中A.5.2的规定的方法进行。

- 交流电压源应按照DL/T 624—2010中A.5.3的规定的方法进行。

- 直流电压源应按照DL/T 624—2010中A.5.7的规定的方法进行。

- 直流电流源应按照DL/T 624—2010中A.5.8的规定的方法进行。

- 时间测试应按照DL/T 624—2010中A.6的规定的方法进行。

电磁继电器多触点接触同步测试

应按照GB/T 7261—2016中6.1.1的规定的方法进行。

电磁继电器触点接触电阻测试

应按照GB/T 7261—2016中6.1.2的规定的方法进行。

电磁继电器线圈电阻测试

应按照GB/T 7261—2016中6.2的规定的方法进行。

电磁继电器动作值/返回值测试

应按照GB/T 7261—2016中6.4的规定的方法进行。

电磁继电器准确度测试

应按照GB/T 7261—2016中6.5的规定的方法进行。

电磁继电器时间特性测试

应按照GB/T 7261—2016中6.6的规定的方法进行。

电磁继电器功率消耗测试

应按照GB/T 7261—2016中8.1的规定的方法进行。

安全测试

测试仪绝缘电阻和介电强度应按照DL/T 624—2010中A.14的规定的方法进行。。

电磁兼容性试验

工频磁场抗扰度测试

应按照GB/T 17626.8—2006进行。

快速瞬变脉冲群抗扰度测试

应按照GB/T 17626.4—2018进行。

静电放电抗扰度测试

应按照GB/T 17626.2—2018进行。

浪涌（冲击）抗扰度测试

应按照GB/T 17626.5—2019进行。

射频电磁场辐射抗扰度测试

应按照GB/T 17626.3—2016进行。

射频感应的传导骚扰抗扰度测试

应按照GB/T 17626.6—2017进行。

电压暂降测试

应按照GB/T 17626.11—2008进行。

连续通电测试

- 连续通电试验应选取下列方式之一进行：

- +15℃~+35℃条件下，带额定负荷的情况下连续通电72h。

- +40℃条件下，带额定负载的情况下连续通电24h。

检验规则

分类

测试仪的检验分为出厂检验、型式试验和现场试验。检验项目见表1。

出厂检验

出厂检验应由设备生产制造商参考本文件及相关标准对测试仪规格、功能和性能等主要参数进行一般性检验。

型式试验

型式试验应由具有检测资质的第三方机构依据本文件及相关标准对测试仪进行规格、功能、性能等全面试验。

表2  检验项目一览表

| 序号 | 试验项目 |  | 技术要求条款 | 试验方法条款 | 出厂试验 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温运行检验 |  | / | 7.2.1 | / | √ |
| 2 | 高温运行检验 |  | / | 7.2.2 | / | √ |
| 3 | 交变湿热检验 |  | 5.1.2 | 7.2.3 | / | √ |
| 4 | 安全标识检查 |  | 5.2.1.1 | 7.3.1.1 | √ | √ |
| 5 | 外观与结构检查 |  | 5.2.1.2 | 7.3.1.2 | √ | √ |
| 6 | 冲击检验 |  | 5.2.2 | 7.3.2 | / | √ |
| 7 | 振动检验 |  | 5.2.3 | 7.3.3 | / | √ |
| 8 | 碰撞检验 |  | 5.2.4 | 7.3.4 | / | √ |
| 9 | 防护等级检验 |  | 5.2.5 | 7.3.5 | / | √ |
| 10 | 模拟量采集准确度检验 |  | 5.3.2 | 7.4.1 | √ | √ |
| 11 | 控制精度检验 |  | 5.3.3 | 7.4.2 | √ | √ |
| 12 | 电磁继电器多触点接触同步测试检验 |  | 5.3.4 | 7.4.3 | √ | √ |
| 13 | 电磁继电器触点接触电阻测试检验 |  | 5.3.5 | 7.4.4 | √ | √ |
| 14 | 电磁继电器线圈电阻测试检验 |  | 5.3.6 | 7.4.5 | √ | √ |
| 15 |  | 电磁继电器动作值/返回值测试检验 | 5.3.7 | 7.4.6 | √ | √ |
| 16 |  | 电磁继电器准确度测试检验 | 5.3.8 | 7.4.7 | √ | √ |
| 17 |  | 电磁继电器时间特性测试 | 5.3.9 | 7.4.8 | √ | √ |
| 18 |  | 电磁继电器功率消耗测试 | 5.3.10 | 7.4.9 | / | √ |
| 19 |  | 安全要求检验 | 5.3.11 | 7.4.10 | / | √ |
| 20 |  | 电磁兼容性试验 | 5.4 | 7.5 | / | √ |
| 备注：“√”代表执行测试；“/”不执行测试。 |  |  |  |  |  |  |

标识、包装、运输、贮存

标志和随机文件

产品标志

测试仪应显著部位装设持久明晰的铭牌，铭牌上应有下列内容的标志：

制造厂名称或商标；

设备名称和型号；

制造日期和出厂编号；

额定电压、频率、容量及调节范围、绝缘水平等。

包装标志

测试仪的包装箱外壁应使用防水标记，包含下列内容：

发货单位名称及商标；

设备名称、型号和本标准编号；

收货单位名称及地址；

包装物外形尺寸（长×宽×高）；

毛重；

“请勿受潮”“不许倒置”“小心轻放”等应符合GB/T 191—2008要求的标志。

随机文件

测试仪应随机提供：装箱清单，产品说明书（包括产品的安装、操作、维修说明），产品合格证明。

包装与运输

产品包装与运输应符合GB/T 13384—2008的要求。产品运输、装卸过程中，不应有剧烈振动、撞击、倾斜或倒置。

贮存

产品不得曝晒或淋雨，应存放在空气流通、周围介质温度范围为－25℃～50℃、空气最大相对湿度不超过90%（空气温度+20℃±5℃时）、无腐蚀性气体的仓库中。

━━━━━━━━━━━