ICS 17.220.20

CCS N 20

团体标准

T/CIMA  0124—XXXX

低压线损排查仪技术规范

Technical specification for low voltage line loss testers

征求意见稿 20250401

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国仪器仪表行业协会   发布

目  次

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 技术要求	6

5 试验方法	9

6 检验规则	12

附　录　A 	13

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：国网浙江省电力有限公司长兴县供电公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、杭州华春科技有限公司、深圳市同昌汇能科技发展有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司等。

本文件主要起草人：尹小明、杨一峰、董国平、谢浩东、孙轶超、蒋勇、王晟、黄慧军、唐伟、郑松松等。

引  言

随着低压供电网络的快速扩展和智能电网技术的不断发展，低压台区的线损治理逐渐成为电力企业提升供电质量、优化资源配置和降低运营成本的重点工作。然而，传统线损排查方式因其依赖人工操作和工具单一，难以适应日益复杂的供电网络和台区管理需求。线损排查仪应运而生，结合自动拓扑分析、精确线损计算和数据智能分析功能，能够自动生成供电网络拓扑图，对各分支节点进行精确计量，快速获取台区内智能电能表的用电数据，实现分段分级的线损计算和异常定位。

同时，排查仪还通过与后台主站的深度融合，进一步扩展了其应用范围和管理能力。后台主站作为排查仪的重要支撑平台，具备数据汇总、可视化展示、异常预警以及治理效果追踪等功能，能够高效整合排查仪上传的测量数据和分析结果，为低压台区的全面治理提供全流程技术支持。通过排查仪和后台主站的协同工作，能够显著提升线损异常区域的识别效率和治理精准度，为电力企业的精益化管理和智能化发展奠定坚实基础

本文件为排查仪的健康有序发展提供一定的参考和指引,为低压台区线损治理工作提供技术手段。随着排查仪标准化水平的不断提高，本文件将适时予以修改。

低压线损排查仪技术规范

- 范围

本文件规定了低压线损排查仪（以下简称“排查仪”）的技术要求、试验方法和检验规则。

本文件适用于排查仪的设计和使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验_第2部分：试验方法_试验A：低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验_第2部分：试验方法_试验B：高温

GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环）

GB/T 2423.5—2019环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10-2019电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Fc 振动(正弦)

GB/T 4208-2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 17215.211-2021 电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备

GB/T 17626.2-2018电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17627-2019 低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备

GB/T 19882.1-2005 自动抄表系统总则

DL/T 1490-2015 智能电能表功能规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 排查仪 line loss tester

能与主站进行数据交换，并对台区进行拓扑识别和线损检测的设备。

注：包括Ⅰ型排查仪、Ⅱ型排查仪和Ⅲ型排查仪。

- Ⅰ型排查仪 type I line loss tester

能和后台主站交换数据，通过集中器获取智能电能表用电数据，并通过低压电力线载波与Ⅱ型排查仪进行数交互的设备。

- Ⅱ型排查仪  type Ⅱ line loss tester

用于交采挂装节点的电量数据、自动识别拓扑关系，并通过低压电力线载波与Ⅰ型排查仪和Ⅲ型排查仪进行数据交互的设备。

- Ⅲ型排查仪 type Ⅲ line loss tester

用于绑定现场智能电能表，测试该智能电能表与Ⅱ型排查仪的拓扑关系，并通过低压电力线载波与Ⅱ型排查仪进行数据交互的设备。

- 智能电能表 smart electricity meter

由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成，具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能表。

[来源：DL/T 1490-2015，3.1]

- 集中器 Concentrator

一个层次通信网路中的智能站。在该站,各种进来的数据被适当处理,并接着被再传送、再分组、丢弃、响应、合并、对多路报文按优先权排序或者按增量排序。

[来源：GB/T 19882.1-2005，3.4]

- 低压电力线载波 LV power line carrier

将低压电力线作为数据/信息输出载体的一种通信方式。

[来源：DL/T 1490-2015，3.19]

- 冻结 freeze

存储特定时刻重要数据的操作。

[来源：DL/T 1490-2015，3.6]

- 技术要求

  - 基本参数

- 排查仪基本参数

| 项目名称 | 功能 | 基本参数 |
| --- | --- | --- |
| I型排查仪 | 与主站通信 | 移动通信 |
|  | 与Ⅱ型排查仪通信 | 低压电力线载波 |
|  | 与Ⅲ型排查仪通信 | 低压电力线载波 |
| Ⅱ型排查仪 | 最远通信距离 | 200 m |
|  | 电流测量范围 | 0~400 A交流 |
|  | 计量精度 | 不低于0.5级 |
|  | 冻结电量 | 15分钟冻结、小时冻结、日冻结 |
|  | 交流采集 | 电压、电流、相角、有功功率、无功功率 |
|  | 拓扑生成时间 | 标准配置下≤30 min，每增加一台，增加时间≤2 min |
| Ⅲ型排查仪 | 最远通信距离 | 200 m |
|  | 测试时间 | ≤1 min |

  - 环境条件

    - 参比温度及相对湿度

  - 参比温度为 23℃，相对湿度为45%~75%。

    - 温度范围

应符合表2的规定。

- 温度范围

| 项目 | 温度 |
| --- | --- |
| 规定的工作范围 | –25℃～60℃ |
| 极限的工作范围 | –40℃～70℃ |
| 贮存和运输极限范围 | –40℃～70℃ |

    - 相对湿度

应符合表3的规定。

- 温度范围

| 年平均 | ＜75% |
| --- | --- |
| 30天（以自然方式分布在一年中） | 95% |
| 在其它天偶尔出现 | 85% |

    - 大气压力

排查仪在海拔4　000　m及以下应能正常工作。

  - 机械要求

    - 冲击

应符合GB/T 17215.211-2021规定的冲击要求。

    - 振动

应符合GB/T 17215.211-2021规定的振动要求。

    - 防尘和防水

应符合GB/T 17215.211-2021规定的防尘和防水要求。

  - 电气要求

    - 电源要求

工作电压在此范围内改变时,排查仪应能连续正常工作,并且准确度满足等级指数要求。

- 排查仪支持交流(220　V)供电电源接入，允许偏差-20%~+15%;；

- 交流电源频率为50　Hz,允许偏差士5%;

- 交流电源波形为正弦波,谐波含量小于5%。

    - 功耗

    - 在非通信状态下，I型排查仪三相消耗的视在功率不应大于8　W，有功功率不应大于6　W，Ⅱ型排查仪消耗的视在功率不应大于6　W，有功功率不应大于5　W，Ⅲ型排查仪消耗的视在功率不应大于4　W，有功功率不应大于3　W。

    - 在通信状态下，I型排查仪的总有功功率不应大于10　W，Ⅱ型排查仪的总有功功率不应大于8　W。

    - 在测试状态下，Ⅲ型排查仪产生的负载的无功功率不应大于120　var。

    - 绝缘性能

      - 脉冲电压

应符合GB/T 17215.211-2021规定的脉冲电压要求。

      - 交流电压

应符合GB/T 17215.211-2021规定的交流电压要求。

  - 电磁兼容性

    - 静电放电抗扰度

应符合GB/T 17215.211-2021规定的静电放电抗扰度要求。

    - 电快速瞬变脉冲群抗扰度

  - 应符合GB/T 17215.211-2021规定的电快速瞬变脉冲群抗扰度要求。

    - 浪涌抗扰度

  - 应符合GB/T 17215.211-2021规定的浪涌抗扰度要求。

  - 功能要求

    - 参数设置和查询

      - 时钟召测和对时

- I型排查仪和Ⅱ型排查仪应有计时功能，日计时误差绝对值≤2　s/d，I型排查仪可接收主站的时钟召测和对时命令，Ⅱ型排查仪可接受I型排查仪的的校时指令。

      - 排查仪参数

I型排查仪可设置和查询下列参数：

- 档案参数：I型排查仪的通信地址和通信协议类型等；

- 通信参数：I型排查仪的IP地址和端口号

    - 数据管理与存储

      - 数据保持

- 对I型排查仪升级、重启等操作，不应影响冻结电量、参数等数据。

      - 存储要求

存储要求包括：

- I型排查仪数据存储容量不低于128　mB。

- I型排查仪应能分类存储各项数据。当存储容量不足时，存储按照“先入先出”的原则进行，确保新采集数据的正确存储。

    - 数据采集

      - 排查仪数据采集

Ⅱ型排查仪具备数据采集功能，能够实时采集各个测试节点电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率等，并每15分钟冻结一次电量。

      - 智能电能表数据获取

I型排查仪能够获取集中器内智能电能表档案及相关用电数据，包括：智能电能表资产号、实时用电参数、冻结电量等。

    - 拓扑生成

I型排查仪能够自动分析Ⅱ型排查仪挂装节点的上下级关系，并生成Ⅱ型排查仪的拓扑图，同时能够通过将获取的智能电能表绑定至对应的Ⅱ型排查仪之下，生成台区用户拓扑图。

    - 智能电能表定位

Ⅲ型排查仪能够识别挂装节点与各个Ⅱ型排查仪的拓扑关系，通过提前绑定将该些绑定智能电能表定位至对应的Ⅱ型排查仪下级。

    - 线损分析

I型排查仪能够通过台区用户拓扑图及相关用户的Ⅱ型排查仪电量，自动计算各个分支的线损电量及线损率。

    - 数据查看

排查仪支持台区测试数据查看，查看数据包括：智能电能表档案，智能电能表及Ⅱ型排查仪的实时用电数据、冻结电量数据，台区用户拓扑图，Ⅱ型排查仪节点的线损电量及线损率等。

    - 操作

      - 本地操作

I型排查仪应具有本地化操作功能，基于液晶显示屏查看I型排查仪与Ⅱ型排查仪的相关参数，并通过本地化决策，执行操作指令。

      - 远程操作

I型排查仪应支持执行主站下发的操作命令。

    - 软件升级

I型排查仪应支持远程和本地软件升级，升级须经过密码认证后方可进行。

  - 数据传输

    - I型排查仪与主站通信

I型排查仪与主站通信要求如下：

- 主站可通过移动通信对I型排查仪设置参数、抄读数据、下发操作命令；

- I型排查仪支持主动上报相关信息到主站。

    - I型排查仪与集中器通信

与I型排查仪通信要求如下：

- I型排查仪可本地连接集中器，获取智能电能表的电量数据；

- I型排查仪可本地连接集中器，并控制其点抄智能电能表冻结数据。

    - I型排查仪与Ⅱ型排查仪通信

- I型排查仪可通过低压电力线载波对Ⅱ型排查仪设置参数、抄读数据、下发操作命令；

- Ⅱ型排查仪支持主动上报相关信息到I型排查仪。

- 试验方法

  - 气候影响试验

    - 高温试验

按照GB/T 2423.2-2008的方法，在下列条件下进行：

- 排查仪处在非工作状态下；

- 温度：70　℃±2　℃；

- 试验时间：72　h。

    - 低温试验

按照GB/T 2423.1-2008的方法，在下列条件下进行：

- 排查仪处在非工作状态下；

- 温度：-40　℃±3　℃；

- 试验时间：16　h。

    - 交热湿变试验

按照GB/T 2423.4-2008的方法，在下列条件下进行：

- 排查仪电源施加工作电压标称值；

- 电流电路电流为零；

- 交变方式：1；

- 上限温度：55　℃±2　℃，户外使用；

- 不采取特殊的措施来排除表面潮气；

- 试验6　个周期。

  - 机械试验

    - 冲击试验

按照GB/T 2423.5-2019的方法，在下列条件下进行：

- 半正弦波形；

- 峰值加速度：30　g(300　m/s2)；

- 冲击持续时间：18　ms。

    - 振动试验

按照 GB/T 2423.10-2019 的方法，在下列条件下进行试验 ：

a） 频率范围：10　Hz～150　Hz；

b） 位移幅值：0.075　mm（频率范围小于或等于60　Hz）；

c） 加速度幅值：10　m/s2 （频率范围大于60　Hz）；

d） 每轴线扫频周期数：20。

    - 防尘防水试验

按照GB/T 4208-2017的方法，在下列条件下进行试验：

- 按照IP65进行试验。

  - 电气试验

    - 电源试验

排查仪的工作电压在4.4.1要求的范围内进行变化,排查仪应正常工作。

    - 功耗试验

在规定的参比温度及规定的工作电源电压下,排查仪处于正常显示状态下进行试验。试验设备的等级指数不应低于2级。

    - 绝缘性能试验

      - 脉冲电压

按照GB/T 17627-2019规定的方法，在下述条件下进行试验：

- 脉冲波形:标准1.2/50　μs脉冲波;

- 电源阻抗:500　Ω士50　Ω:

- 电源能量:0.5　J士0.05　J

每次试验分别在正、负极性下施加5次,两个脉冲之间最少间隔3　s,试验电压按表4规定被试回路为电源回路对地。

      - 交流电压

按照GB/T 17627-2019规定的方法，在下述条件下进行试验：

- 试验电压近似正弦波，45　Hz至65　Hz之间，施加1min，电源容量至少500　VA，电压有效值为4　kV。

  - 电磁兼容性试验

    - 静电放电抗扰度试验

按照GB/T 17626.2-2018规定的方法，在下述条件下进行试验：

- 严酷等级：3；

- 接触放电：试验电压6 kV,施加部位在操作人员正常使用时可能触及的排查仪的外壳和操作部分；

- 间接放电：施加部位在排查仪的各个侧面。

- 空气放电：如果排查仪的外表面没有易触及的金属部分，应施加8 kV试验电压的空气放电进行试验。

- 每个敏感试验点放电次数：正负极性各10次，每次放电间隔至少为1 s。

    - 快速瞬变脉冲群试验

按照GB/T 17626.4-2018规定的方法，在下述条件下进行试验：

- 耦合器与被试仪表之间的电缆长度:1　m；

- 试验电压应以共模模式每次作用于一个端口，电源端口和电流互感器端口:士4　kV；

- 试验持续时间:每一极性60　s。

- 重复速率:100 kHz。

    - 浪涌抗扰度试验

按照GB/T 17626.5-2018规定的方法，在下述条件下进行试验：

- 浪涌试验信号施加在电源端口和电流互感器端口:

  - 差模模式(每一线对线,每一线对中线):4　kV;

  - 发生器源阻抗:20;

  - 应在每一电流输人端子悬空(不连接,开路)的情况下,对电流互感器端口进行试验

- 浪涌试验信号应在交流电压基波波形的0°、90°、180°和270°相位角施加。

- 试验持续时间:5次正极性和5次负极性,应以每分钟一次的速率施加浪涌试验信号

- 检验规则

  - 检验分类

  - 分为型式检验和出厂检验。

  - 检验项目

检验项目应符合表4的规定。

- 检验项目和推荐的检验顺序

| 序号 | 试验项目名称 | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 4.4.1 | 5.3.1 | √ | √ |
| 2 | 功耗 | 4.4.2 | 5.3.2 | √ | √ |
| 3 | 静电放电抗扰度 | 4.5.1 | 5.4.1 | — | √ |
| 4 | 快速瞬变脉冲群 | 4.5.2 | 5.4.2 | — | √ |
| 5 | 浪涌靠扰度 | 4.5.3 | 5.4.3 | — | √ |
| 6 | 冲击 | 4.3.1 | 5.2.1 | — | √ |
| 7 | 振动 | 4.3.2 | 5.2.2 | — | √ |
| 8 | 防尘防水 | 4.3.3 | 5.2.3 | — | √ |
| 9 | 脉冲电压 | 4.4.3.1 | 5.3.3.1 | — | √ |
| 10 | 交流电压 | 4.4.3.2 | 5.3.3.2 | — | √ |
| 11 | 高温 | 4.2.2 | 5.1.1 | — | √ |
| 12 | 低温 | 4.2.2 | 5.1.2 | — | √ |
| 13 | 交变湿热 | 4.2.2 | 5.1.3 | — | √ |
| “√”表示应检验项目，“—”为可不检验项目。 |  |  |  |  |  |

（资料性）

  - 排查仪应用图及原理

  - 排查仪应用图及原理

排查仪基于数字化技术开发，由I型排查仪、Ⅱ型排查仪和Ⅲ型排查仪组成，具备自动拓扑、自动计算线损、数据分析的功能，应用图见图1。

图1

  - 主站与排查仪的关系

    - I型排查仪：连接低压台区集中器,获取智能电能表数据,通过电力线载波获取Ⅱ型排查仪数据,生成台区拓扑与线损结果,并将数据上传至主站；

    - Ⅱ型排查仪：挂接在台区各个节点,实时采集电量数据、识别拓扑关系,并通过电力线载波将数据传输给I型排查仪；

    - Ⅲ型排查仪：临时测试线路不明智能电能表与Ⅱ型排查仪的拓扑关系,并将数据传输给Ⅱ型排查仪；

    - 后台主站：接收、存储和分析I型排查仪上传的台区拓扑和线损数据，提供全面的数据支持和决策依据。

—————————————————————

I型排查仪

Ⅱ型排查仪

Ⅱ型排查仪

Ⅱ型排查仪

主站后台

电
表

电
表

电
表

电
表

Ⅱ型排查仪

4G