| ICS | 17.220.20 |
| --- | --- |
| CCS | N 22 |

团      体      标      准

单相交流标准电能表瞬联电气接口

技术规范

Technical specification for instant connection electrical interface of single-phase AC standard meters

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

（征求意见稿）

2025.11

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

T/CIMA  0183-202X

中国仪器仪表行业协会   发布

目录

前 言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 缩略语	5

5 规格和尺寸	5

6 技术要求	7

7 试验方法	9

附录A （资料性） 标准表背面板整体布局	11

附录B （资料性） 标准表通信协议	14

附录C （资料性） 瞬联电气接口通信说明	17

前  言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

- 本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

- 本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

- 本文件起草单位：。

- 本文件主要起草人：

单相交流标准电能表瞬联电气接口技术规范

范围

本文件规定了单相交流标准电能表（以下简称“标准表”）瞬联电气接口的规格和尺寸、技术要求及试验方法。

本文件适用于最大电流不超过120 A、准确度等级0.02级及以下、在受控环境中使用的标准表瞬联电气接口的设计、制造、使用和验收。

受控的环境指有温度、湿度调节和（或）电磁屏蔽等措施的场所，通常包括实验室、生产车间等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4026-2019 人机界面标志标识的基本和安全规则　设备端子、导体终端和导体的标识

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5169.11-2017 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）

GB/T 5465-2023 电气气设备用图形符号 第2部分：图形符号

GB/T 17215.211-2021 电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备

GB/T 17215.231-2021 电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验

GB/T 19582.2-2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第2部分：Modbus协议在串行链路上的实现指南

GB/T 43918-2024 交流标准电能表

术语和定义

GB/T 43918-2024、GB/T 17215.211-2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

交流标准电能表 standard meter for AC electrical energy

设计并工作在交流系统中、在受控的实验室环境中使用，以获得最高准确度和稳定度，并溯源到国

家或国际基准，用于测最电能单位和功率单位的仪表。

[来源：GB/T 43918-2024，3.2]

电气接口 electrical interface

标准表与其他设备、电路或网络之间的连接口，以端子或端口的物理形态，实现相互之间的电能传输、数据传输和信号控制等功能。

标准表的电气接口一般包括辅助电源接口、电压测量接口、电流测量接口、通信接口、脉冲输入\输出接口、接地端子等。

[来源：GB_T43210.1-2023，3.1.3，有修改]

瞬联电气接口 instant connection electrical interface

采用标准化总成的电气接口形式，实现标准表与检定装置快速对接，且保证不同设备之间的兼容性和互换性。

标准表的瞬联电气接口是将包括辅助电源接口、电压测量接口、电流测量接口、通信接口、脉冲输入\输出接口、接地端子等，按照强弱电分离的原则，进行分类总成形成的标准化电气接口，实现标准表与检定装置的自动对接。

辅助电源接口 auxiliary power supply interface

标准表辅助电源电路的端子。

[来源：GB/T 17215.211-2021,3.3.4，有修改]

HLV信号接口 HLV signal interface

电压标称值被视为危险带电的、辅助输入或输出电路和其他非电网电源辅助电路的端子。

HLV(危险低电压，Hazardous low voltage)符合IEC 62052-31:2015中6.3.2规定的信号值视为危险带电。

[来源：GB/T 17215.211-2021,3.3.5]

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

RTU：远程终端单元 (Remote Terminal Unit)

MODBUS：莫迪康总线（Modicon Bus）

CRC：循环冗余校验（Cyclic redundancy check）

RXD：接收数据（Receive Data ）

TXD: 发送数据（Transmit Data）

规格和尺寸

通用要求

标准表瞬联电气接口使用的端子应采用标准化的端子形式，瞬联接口的布局，应满足标准表与检定装置之间实现快速对接的要求，以及与其它不同设备之间的兼容性和互换性的要求，瞬联电气接口的布局见附录A。

标准表背面板应具有本文件规定的电气接口，其它常规的电气接线端子可自行定义。

电流测量接口

电流测量接口应采用埋放式端子，端子的尺寸应与图1 结构相符合，电流端子的定义见附录A。

图示说明：

--A：前端视角

--B：侧面视角

--C：后端视角

--M18*1.5：外直径16 mm，螺距1.5 mm

--M6：后端金属导体螺柱直径6 mm

--Φ22：前端直径22 mm

图1 120 A电流测量接口的端子尺寸

电压测量接口和辅助电源接口

电压测量接口和辅助电源接口的端子应采用：

——单排8Pin脚的端子；

——Pin脚之间的间距为10.16 mm;

——端子的尺寸应与图2的结构相符合。

电压测量接口和辅助电源接口定义见附录A。

单位：mm

图2  电压测量接口和辅助电源接口的端子尺寸

脉冲接口和通信接口

脉冲输入\输出接口和通信接口应采用：

——单排6Pin脚的端子；

——Pin脚之间的间距为5.08 mm;

——端子的尺寸应与图3的结构相符合。

脉冲接口和通信接口的定义见附录A。

单位：mm

图3 脉冲接口和通信接口

技术要求

外观

标准表瞬联电气接口的外观应满足以下要求：

- ——各电气接口应具有清晰、明确、唯一的接口名称标识；

- ——HLV信号接口应具有清晰明显的警示标志；

- ——保护接地端子应符合GB/T 4026-2004中5.3的规定，采用颜色标志（绿-黄的标志）或适用的PE、PEN符号来识别，图形符号应符合GB/T 5465.2-2023的规定；

- ——所有的标识和标志应具有耐久性，不易被擦除。

环境要求

气候适应性

- 标准表的瞬联电气接口耐受的环境温度和环境湿度应符合GB/T 43918-2024中第9章的规定。

贮存环境

标准表的瞬联电气接口耐受的贮存环境温度和环境湿度应符合GB/T 43918-2024中11.3.1的规定。

机械性能

冲击

标准表瞬联电气接口机械冲击性能应符合GB/T 43918-2024中5.2.3的规定。

振动

标准表瞬联电气接口机械振动性能应符合GB/T 43918-2024中5.2.2的规定。

耐热阻燃

- 标准表的瞬联电气接口耐热阻燃应符合GB/T 5169.11-2017的规定。

防护等级

标准表的瞬联电气接口的防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP30要求。

电气性能

电流测量接口

电流测量接口应能承受120 A的最大电流，通最大电流时，应符合GB/T 17215.231-2021中10.1和10.2的规定。

脉冲输入输出

标准表的脉冲输入接口应符合GB/T 17215.211-2021中5.8.1的规定。脉冲输出接口应符合GB/T 17215.211-2021中5.7.3和5.7.4的规定。

电气间隙和爬电距离

6.4.3.1海拔高度2000 m及以下

工作在海拔高度2000 m及以下场所的标准表，其电压测量接口、电流测量接口及辅助电源接口的任何端子与接地端子之间，以及与脉冲输入输出接口、通信接口之间的电气间隙和爬电距离不应小于表1的规定。

电气间隙和爬电距离

| 电压（峰值）U V | 最小电气间隙 mm | 最小爬电距离 mm |
| --- | --- | --- |
| U≤100 | 0.5 | 1.4 |
| 100＜U≤150 | 1.5 | 1.6 |
| 150＜U≤300 | 3.0 | 3.2 |
| 300＜U≤600 | 5.5 | 6.3 |

6.4.3.2海拔高度5000m及以下

工作海拔高度在2000m以上、5000m及以下场所的标准表，其电气间隙应乘以表2规定的倍乘系数。

海拔高度5000m以下电气间隙的倍乘系数

| 标准表工作的海拔高度h m | 倍乘系数 |
| --- | --- |
| h≤2000 | 1.0 |
| 2001＜h≤3000 | 1.14 |
| 3001＜h≤4000 | 1.29 |
| 4001＜h≤5000 | 1.48 |
| 表中数值取自GB/T 17215.231-2021的表5。 |  |

绝缘电阻

标准表瞬联电气接口的导电部件和绝缘部件之间的绝缘电阻值不应小于100MΩ。

通信要求

通信方式

通信接口应支持RS232通信功能，全双工，点对点通信。

波特率

通信波特率应可设置，波特率不应低于9600 bps。波特率的设置应有默认值，且波特率的默认值为9600 bps。

通信协议

通信接口对上位机的通信协议应采用RTU的MODBUS协议，协议见附录B。瞬联电气接口通信说明见附录C。

CRC校验

通信帧校验应采用16位的CRC校验方式，MODBUS协议下的CRC校验应符合GB/T 19582.2-2008中6.5.1.2的规定。

试验方法

外观

目测法，标识和标志的耐久性按照GB/T 17215.231-2021中5.2.2的方法进行试验。

环境要求

气候适应性

- 标准表的瞬联电气接口气候适应性应随标准表试验，按照GB/T 43918-2024第9章规定的方法，进行不少于2个循环的交变热试验。

贮存环境

标准表的瞬联电气接口贮存应随标准表试验，按照GB/T 43918-2024中11.3.2和11.3.3规定的方法，进行高温试验和低温试验。

机械性能

冲击

标准表的瞬联电气接口抗冲击试验应随标准表试验，试验按照GB/T 43918-2024中5.2.3规定的方法进行试验。

振动

标准表的瞬联电气接口振动试验应随标准表试验，试验按照GB/T 43918-2024中5.2.3规定的方法进行试验。

耐热阻燃

试验应按照GB/T 5169.11-2017规定的方法进行试验。

防护等级

标准表的瞬联电气接口防护等级随标准表试验，试验按照GB/T 4208-2017规定的方法进行试验。

电气性能

电流测量端子

电流测量端子的最大电流承载试验应按照GB/T 17215.231-2021中10.4规定的方法进行试验。

脉冲输入输出

脉冲输入试应验按照GB/T 17215.211-2021中5.8.2规定的方法进行试验。

脉冲输出试验应按照GB/T 17215.211-2021中5.7.4.2规定的方法进行试验。

电气间隙和爬电距离

电气间隙和爬电距离应按照GB/T 43918-2024中5.2.6的规定进行试验。

绝缘电阻

应按照GB/T 15078-2021规定的方法进行试验。

（资料性）
标准表背面板整体布局

单相标准表各端子结构布局

- A.1.1单相标准表背面板结构布局图

单相标准表背面板的整体布局应与图A.1的结构相符合。

A.1 标准表背面板整体布局图

- A.1.2单相标准表瞬联电气接口布局要求

电流测量接口、电压测量接口与辅助电源接口、脉冲接口和通信接口独立设计，强电与弱电分离。单相标准表瞬联电气接口布局应与图A.2的结构相符合。

单位：mm

A.2 标准表瞬联电气接口布局图

- A.2单相标准表瞬联电气接口-电流测量接口

电流测量接口采用孔径为ϕ6 mm的埋放式端子，电流采用单端子输入,端子排列应与图A.3的结构相符合,接口定义应符合表A.1的规定。

A.3 单相标准表瞬联电气接口-电流测量接口的端子排列图

表A.1 单相标准表瞬联电气接口-电流测量接口定义

| 接口 引脚编号 | 信号类别 | 信号名称 | 信号方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流 | IH | -- | 瞬联电气接口电流高端（输入） |
| 2 | 电流 | IL | -- | 瞬联电气接口电流低端（输出） |

- A.3单相标准表瞬联电气接口-电压测量和辅助电源接口

电压测量接口端子和辅助电源接口的端子采用间距为10.16 mm的单排端子,端子排列应与图A.4的结构相符合,接口定义应符合表A.2的规定。

A.4 单相标准表瞬联电气接口-电压测量和辅助电源接口的端子排列图

表A.2 标准表瞬联电气接口-电压测量和辅助电源接口定义

| 接口 引脚编号 | 信号类别 | 信号名称 | 信号方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压 | UH | I | 瞬联电气接口电压高端输入 |
| 2 | 电压 | UL | I | 瞬联电气接口电压低端输入 |
| 3 | 预留 | -- | -- | 预留接口，无需接线 |
| 4 | 预留 | -- | -- | 预留接口，无需接线 |
| 5 | 预留 | E | -- | 预留接口，无需接线 |
| 6 | 地 | G |  | 瞬联电气接口-大地信号，接外壳 |
| 7 | 电源 | N |  | 瞬联电气接口-辅助电源零线输入 |
| 8 | 电源 | L |  | 瞬联电气接口-辅助电源火线输入 |

- A.4单相标准表瞬联电气接口-脉冲和通信接口定义

脉冲输入/输出接口和通信接口的端子排列应与图A.5的结构相符合 ,接口定义应符合表A.3的规定。

A.5 单相标准表瞬联电气接口-脉冲和通信接口的端子排列图

表A.3 单相标准表瞬联电气接口-脉冲和通信接口定义

| 接口 引脚编号 | 信号类别 | 信号名称 | 信号方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲 | FOUT+ | o | 瞬联电气接口——标准表脉冲输出信号 |
| 2 | 脉冲 | FOUT- | o | 瞬联电气接口——标准表脉冲输出信号地 |
| 3 | 空 | NC | -- | 预留接口 |
| 4 | 地 | GND | -- | 瞬联电气接口——RS232通信地 |
| 5 | 通信 | RXD | I | 瞬联电气接口——RS232通信标准接收信号，通信速率默认9600 bps |
| 6 | 通信 | TXD | o | 瞬联电气接口——RS232通信标准发送信号，通信速率默认9600 bps |

（资料性）
标准表通信协议

  - 波特率

单相标准表通信波特率默认9600 bps，可设置。

  - 字节格式

每字节含8位二进制码，传输时加上一个起始位(0)和一个停止位(1)，无校验位， 共 10位。其传输序列见图B.1。D0 是字节的最低有效位，D7 是字节的最高有效位。先传低位，后传高位。

B.1 字节传输序列

  - 帧格式

帧是传送信息的基本单元。参考帧格式见表 B.1。

- 表B.1 帧格式

| 通信规约： MODBUS规约 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 格式----发送:地址码(8 BIT)+功能码(8BIT)+数据区(N*8位)+校验位（CRC16） |  |  |
| 地址码 | 28H |  |
| 主机发送： |  |  |
| 地址码 | Address |  |
| 功能码 | 10H（写命令） |  |
| 数据区 | 起始地址(2字节)+数据数(2字节)+字节数(1字节)+数据+CRCL+CRCH |  |
| 从机响应: |  |  |
| 地址码 | Address |  |
| 功能码 | 10H |  |

- 表B.1 帧格式（续）

| 从机响应: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据区 | 起始地址(2字节)+数据数(2字节)+CRC |  |  |  |  |
| 主机发送： |  |  |  |  |  |
| 地址码 | Address |  |  |  |  |
| 功能码 | 03H（读命令） |  |  |  |  |
| 数据区 | 起始地址(2字节)+数据word数(2字节)+CRCL+CRCH |  |  |  |  |
| 从机响应: |  |  |  |  |  |
| 地址码 | Address |  |  |  |  |
| 功能码 | 03H |  |  |  |  |
| 数据区 | 总字节数N+N数据+CRC |  |  |  |  |
| 只读测量数据寄存器（0600H--067fH） |  |  |  |  |  |
| 变量名 |  | 范围 | Byte | 寄存器地址 | 偏移地址 |
| 电压 |  | 0--600.000000 V | 4 | 600H | 0 |
| 电流 |  | 0--200.0000000 A | 4 | 602H | 2 |
| 有功功率 |  | -999999.999999--+999999.999999 W | 6 | 604H | 4 |
| 无功功率 |  | -999999.999999--+999999.999999 Var | 6 | 607H | 7 |
| 视在功率 |  | 0--+999999.999999 VA | 6 | 60AH | 10 |
| 功率因数 |  | -1.0000000--+1.0000000 | 4 | 60DH | 13 |
| 频率 |  | 40.00000--70.00000 HZ | 4 | 60FH | 15 |
| 相位 |  | -180.000--180.000 | 4 | 611H | 17 |
| 电能常数 |  | 0-99999999999999 | 8 | 613H | 19 |
| 读写寄存器（0680H--06ffH） |  |  |  |  |  |
| 电压值 |  | 0-7200000（0-720.0000 V） | 4 | 680H | 0 |

- 表B.1 帧格式（续）

| 读写寄存器（0680H--06ffH） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流值 | 0-2400000（0-240.0000 A） | 4 | 682H | 2 |
| 电能脉冲类型 | 00H--02H:有功脉冲/无功脉冲/视在脉冲 | 2 | 684H | 4 |
| 高低频 | 00H高频/01H低频 | 2 | 685H | 5 |
|  | 备用 |  |  |  |

  - 校验位说明

校验位采用CRC校验计算方式，校验位前所有数据（地址码到数据区）都参与CRC校验计算。校验位由2个字节组成，采用16进制表示方式，低字节在前，高字节在后。

（资料性）
瞬联电气接口通信说明

  - 通信示例说明

上位机写

如需设置单相标准表工作状态（写命令10H）：标准表当前为有功电能脉冲输出，输出频率为高频，当前电压值为220V（十进制为2200000，16进制为21 91C0）,当前电流值为100A（十进制为1000000，16进制为0F 4240）， 数据区数据转化为16进制表位；上位机写命令格式帧如下：

28 10 06 80 00 06 0C 00 21 91 C0 00 0F 42 40 00 00 00 00 85 E0

上位机写命令格式帧说明：28H为标准表地址， 10H为功能码（写命令）， 06 80H为写寄存器起始地址，00 06H为写寄存器个数， 0CH为数据区数据字节数；

数据区数据：

00 21 91 C0H  表示当前电压输入值为220 V（高位在前）；

00 0F 42 40H  表示当前电流输入值为100 A（高位在前）；

00 00H        表示有功脉冲输出（高位在前）；

00 00H        表位脉冲为高频输出（高位在前）；

CRC校验位：   85 E0  （16进制，低位在前）。

标准表回答如下：

28 10 06 80 00 06 46 92

上位机读

如需读取标准表测量值或工作状态（读命令03H）：假设当前电压测量值为220 V,当前电流测量值为10.001 A，上位机只读取标准表电压和电流测量值，则上位机读命令格式帧如下：

28 03 06 00 00 04 43 78

上位机读命令格式帧说明：28H为标准表地址， 03H为功能码（读命令）， 06 00H为读寄存器起始地址，00 04H为读寄存器个数， 43 78 为CRC校验码，低字节在前，高字节在后。

标准表回答如下：

28 03 08 0D 1C EF 00 05 F6 08 B8 FD

标准表回答命令格式帧说明：28H为标准表地址， 03H为功能码（读命令），0DH为数据区数据字节数（数据长度）；

数据区数据：

0D 1C EF 00   表示电压测量值为：220.000000 V；

05 F6 08 10   表示电流测量值为：10.0010000 A；

CRC校验位：   B8 FD  （16进制，低字节在前）；

测量值有符号表示说明：如功率、相位和功率因数有符号的参数，如果测量值为负数，则采用补码表位。

参考文献

[1] GB/T 5095.2-1997 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第2部分 一般检查、电连续性、接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验

[2] GB/T 18216.1-2021 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第1部分 通用要求

[3] GB/T 42125.1-2024 测量 控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分 通用要求

[4] GB_T 43210.1-2023 机器人　服务机器人模块化　第1部分：通用要求