中国仪器仪表行业协会团体标准

《单相交流标准电能表瞬联电气接口技术规范》

编制说明

（征求意见稿）

202511

一、工作简况

1．任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会同意《关于<反窃电智能诊断模型评价导则>等 10 项团体标准立项的批复》（中仪协 [2025]2号）文件立项，项目名称为：《单相交流标准电能表电气接口技术规范》，项目编号为：T/CIMA 0183。本标准由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划完成时间为2026年。

2．主要工作过程

2024年9月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。

2025年1月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会议并下达了《关于<反窃电智能诊断模型评价导则>等 10 项团体标准立项的批复》，由国网河北省电力有限公司营销服务中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2025年5月：在陕西西安市召开起草标准第一次工作组会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、标准结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，同时分配标准符合性验证工作，形成会议纪要。

2025年10月：在贵州省贵阳市召开起草标准第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年11月：标准编制工作组根据第二次会议纪要对工作组讨论稿进行了修改完善，形成征求意见稿、征求意见稿编制说明、征求意见汇总处理表。

4．主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组组长和牵头起草单位是国网河北省电力有限公司营销服务中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、浙江涵普电力科技有限公司、杭州德创电子股份有限公司和深圳市隆元科技有限公司、青岛乾程科技股份有限公司等。

国网河北省电力有限公司营销服务中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；哈尔滨电工仪表研究所有限公司作为工作组组长主要负责组织、协调等相关工作；国网河北省电力有限公司营销服务中心、深圳市科陆电子科技股份有限公司、浙江涵普电力科技有限公司、杭州德创电子股份有限公司、深圳市隆元科技有限公司、浙江盛迪科技股份有限公司、青岛乾程科技股份有限公司、华立科技股份有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司、河南锋恩电气有限公司等成员单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。

本文件主要起草人：韩永禄、黄世回、冷学道、杨建东、路振义、王佩军、曾仕途、曹伟倩、韦欢等。

韩永禄为本标准的主笔人，负责标准的编写；申洪涛为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；韩永禄本标准起草工作组的组长，于雷为本标准起草工作组的副组长，黄世回、冷学道、杨建东等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；路振义、王佩军、韦欢和曾仕途等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

二、 标准编制原则和主要技术内容确定的依据

主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件是首次制定版本。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性和规范性”的原则，并与相关标准协调统一。

（1）本标准编制遵循GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合、可靠性与经济性相结合的原则，以标准化为引领，服务于交流标准电能表的技术发展。

（2）采用分散与集中讨论的形式，充分调研各电力省公司的单相交流标准电能表量值传递的应用经验，认真分析单相交流标准电能表的使用方便性要求，充分体现标准的实用性和先进性。

（3）充分研究借鉴现行相关国家标准、行业标准、企业标准等，体现交流标准电能表技术的最新发展，体现标准的规范性。

（4）规范统一单相交流标准电能表瞬联电气接口的的规格和尺寸、技术要求及试验方法等相关内容，切实指导单相交流标准电能表的检测工作。

三、 主要试验（或验证）情况

本文件在指定指标的试验及验证过程中使用的设备包括：电能表校验装置、双通道K型热电偶电子温度计、点温计、多通道温度仪、可视测温仪等。

在本文件起草工作过程中，委托深圳市科陆电子科技股份有限公司、浙江盛迪科技股份有限公司、深圳市隆元科技有限公司和烟台东方威思顿电气有限公司对标准中的电流端子载流指标进行了验证试验并出具了试验报告。测试结果均符合本文件中的指标要求，为标准的制定提供了试验数据支撑。

- 试验项目

| 序号 | 实验项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大电流承载试验：温度限值和耐热试验 |  |

- 试验环境条件

| 序号 | 试验环境条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 25 ℃ |
| 2 | 环境湿度 | 56%RH |

3、试验依据

试验依据GB/T 17215.231-2021 电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件第31 部分：产品安全要求和试验。

4、试验结果

| 实验项目 | 测试方法 | 技术要求 | 实测表面温度/℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 A | 120 A |
| 外护物的外表面（非故意的接触）的表面温度限值 | 在规定试验环境条件下，标准表电流接线端子安装在台体表位的电流接线柱上分别施加电流100A和120A，各运行1 h后，开始测量标准表电流接线端子塑料端和金属尾端的温度，在随后的1 h试验期间内，每隔10 min用可视测温仪测试相应部位的温度，取其最大值作为表面温度值。 | 正常使用中不太可能触及到的小区域： 85 °C | 38. 7 | 43.5 |
| 端子的温度限值 |  | 黄铜镀镍： 95 ℃ | 50.9 | 64.4 |

试验结论：符合

四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

单相交流标准电能表（以下简称“单相标准表”）是各级计量技术机构进行电能量值传递的关键设备，现有单相标准表的电气接口以及通讯协议不统一，各个厂家电气接口布局五花八门，接线比较繁琐，检测效率比较低，对检测工作带来了很多不变。制定本标准技术关键在于综合考虑国内单相标准表制造技术现状，同时兼顾技术先进性，通过单相标准表技术指标与型式的结合，实现规范单相标准表电气相关接口的目的。目前在单相标准表制造及检定（校准）行业内，多年来仍沿袭原有技术路线，亟需进行改进提高，以适应计量行业自动化、智能化发展的方向。

瞬联电气接口技术规范的制定有助于不同品牌、不同型号的标准表在电气接口上实现兼容，提高设备间的互操作性，可降低用户在更换或扩容标准表时面临的技术风险和经济压力，同时也有助于提升整个电力系统的运行效率。通过不断完善和更新技术规范，可以引导电能计量设备制造商按照统一的标准进行生产，推动整个行业的技术进步和产业升级。

通过前期大量调研，行业内主流生产厂商及计量检定（校准）人员已经做了相关的技术尝试和突破，亟需统一规范，以引导、规范交流标准电能表的制造及检定（校准）。

本文件规定了单相交流标准电能表瞬联电气接口的的规格和尺寸、技术要求及试验方法，适用于最大电流不超过120 A、准确度等级0.02级及以下、在受控环境中使用的标准表瞬联电气接口的设计、制造、使用和验收。

通过制定和规范单相交流标准电能表的辅助电源接口、电压电流输入端子接口、通讯协议和脉冲输入输出接口等技术规范，实现安全快速接线以及上位机对被试标准表的数据读取及命令下发，解决长期以来标准电能表的电气接口以及通讯协议不统一的问题。

单相标准电能表瞬联电气接口规范统一后，可实现标准电能表的自动化检定，一方面可大大提高检定工作的人身及设备安全性，降低工作人员的劳动强度，同时也大大提高检定效率，另一方面可以降低在检定过程中人为因素对检定（校准）数据的影响，有利于保证检定（校准）结果的准确性。

本标准可推广应用于各级电力公司和标准电能表生产厂家，作为交流标准电能表设计、制造、试验、使用和检验的依据，促进标准电能表设计工作的提升，提升自动化、信息化、智能化检测水平

六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

目前国内外关于交流标准电能表的标准主要以国内GB T 43918-2024交流标准电能表和DL∕T1369-2014标准谐波有功电能表为主，且现有的国家标准主要侧重于交流标准电能表计量性能、电气性能、抗影响量试验等技术要求及检定方法的规定，尚未对标准电能表电气接口端子的规格、尺寸和布局等方面做全方位的技术要求及试验方法的规定，同时未对标准电能表通信协议做统一的资料性规定。

八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的交流标准电能表生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过对单相交流标准电能表瞬联电气接口的尺寸、规格和布局要求以及通信协议的统一规定，提升行业整体水平，搭建交互平台，引导各厂商加强技术交流，共同提高三相交流标准电能表技术水平。

- 过渡办法

过渡期中可根据用户要求使用常规接线端子的单相交流标准电能表，根据试点效果逐步替换为具有快速接线电气接口的交流标准电能表，过渡期之后交流标准电能表需具备标准要求的所有电气接口及统一的通信协议。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

由于单相电能表常规电气接口与瞬联电气接口在物理结构存在明显的区别，在项目工作组会议上，专家建议标准化对象要更加清晰，因此定位为单相交流标准电能表瞬联电气接口的产品技术规范标准。因此，将标准名称由立项时的《单相交流标准电能表电气接口技术规范》修改为《单相交流标准电能表瞬联电气接口技术规范》。