新型采集终端可靠性测试方法

New-type acquisition terminal reliability testing method

征求意见稿

(在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。) 20251219

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX  实施

中国仪器仪表行业协会   发布

ICS 17.220

N22

团体标准

T/CIMA  0157—XXXX

目  次

1 范围	6

2 规范性引用文件	6

3 术语和定义	6

4 可靠性要求	8

5 试验方案	8

5.1 方案类型	8

5.2加速系数	8

5.3应力条件	9

5.3.1 可靠性测定试验应力条件	9

5.3.2 可靠性验证试验应力条件	9

5.4试验样品量、试验时间及试验终止条件	9

5.4.1 可靠性测定试验应力	9

5.4.1.1 试验样品量	9

5.4.1.2 试验时间	9

5.4.1.3 试验终止	9

5.4.2 可靠性测定试验	10

6试验方法	10

6.1一般规定	10

6.1.1 气候环境条件	10

6.1.2加速寿命试验环境条件	11

6.2实验要求	11

6.3检测项目及方法	11

6.3.1检测项目	11

6.3.2  检测方法	12

6.3.2.1  外观检测	12

6.3.2.2  绝缘电阻检测	12

6.3.2.3  绝缘强度检测	12

6.3.2.4  冲击电压检测	12

6.3.2.5  状态量采集检测	12

6.3.2.6  脉冲量采集检测	12

6.3.2.7  控制检测	12

6.3.2.8  电能表数据采集检测	12

6.3.2.9  远程通信功能检测	13

6.3.2.10  电源电压变化	13

6.3.2.11  交流模拟量采集检测	13

6.3.2.12  日计时误差检测	13

6.3.2.13  后备电源检测	13

6.3.2.14  起动检测	13

6.3.2.15  潜动检测	13

6.3.2.16  初始固有误差检测	13

6.4可靠性测定试验执行及数据处理	13

6.4.1  试验周期及各应力水平的试验时间	13

6.4.2  测试数据记录	14

6.4.3  数据处理	14

6.4.3.1  数据处理方式	14

6.4.3.2  数据排序	14

6.4.3.3  计算各类失效在各组应力水平下的威布尔分布参数和的估计值	15

6.4.3.4  计算各类失效的加速系数参数Ea和n	16

6.4.3.5  确定各类失效的正常使用条件的年平均温、湿度，并修正加速系数	17

6.4.3.6  推算各类失效的正常使用条件下的威布尔分布参数和 估计值	17

6.4.3.7  计算正常使用条件的累积失效概率函数和可靠度函数	17

6.4.3.8  推算各类失效的90%置信区间不可靠度的估计值	17

6.5失效判定	18

6.5.1  可靠性测定试验失效判定	18

6.5.2  可靠性验证试验失效判定	18

7试验结果	18

7.1可靠性测定试验结果	18

7.2 可靠性验证试验结果	18

8试验报告	18

附录A	20

附录B	21

附录C	24

附录D	26

附录E	27

附录F	28

附录G	29

附录H ...........................................................................32

附录I ...........................................................................41

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：中国电力科学研究院有限公司、国网新疆电力有限公司营销服务中心、国网湖南省电力有限公司供电服务中心（计量中心）、国网山东省电力公司营销服务中心（计量中心）、国网浙江省电力有限公司、国网重庆市电力公司营销服务中心、河南省电力公司营销服务中心、国网陕西省电力有限公司营销服务中心（计量中心）、国网山西省电力公司营销服务中心、国网北京客服中心、国网吉林省电力有限公司、成都长城开发科技股份有限公司、威胜信息技术股份有限公司等。

本文件主要起草人：祝恩国、卢继哲、侯帅、侯慧娟、宋玮琼、夏桃芳、贺星、贺云隆、王清、李宁、杨建荣、王伟峰、曾妍、刘型志、吕相沅、龚勋、谭震宇、刘昕、段京平等。

新型采集终端可靠性测试技术

# 1 范围

本文件规定了电能信息采集终端可靠性要求、试验方案、试验方法、试验结果和试验报告。

本文件适用于生产方和使用方评价电能信息采集终端可靠性具体指标或可靠性指标符合性时进行的可靠性试验，试验分为测定试验和验证试验两类。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验 恒定湿热试验方法

GB/T 2689.1-1981 恒定应力寿命试验和加速寿命试验方法  总则

GB/T 17215.321-2021 电测设备（交流）特殊要求  第21部分：静止式有功电能表（A级、B级、C级、D级和E级）

GB/T 17215.9311-2017 电测量设备  可信性 第311部分：温度和湿度加速可靠性试验

GB/T 34987-2017 威布尔分析

DL/T 698.1-2021 电能信息采集与管理系统  第1部分：总则

DL/T 698.31-2010 电能信息采集与管理系统  第3-1部分：电能信息采集终端技术规范  通用要求

DL/T 698.33-2010 电能信息采集与管理系统  第3-3部分：电能信息采集终端技术规范  专变采集终端特殊要求

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

电能信息采集终端 electro energy data acquire terminal

负责电能信息采集、数据管理、数据传输以及执行或转发主站下发的控制命令的设备。按应用场所可分为厂站采集终端、专用变压器采集终端和低压集中抄表终端（包括低压集中器、低压采集器）等类型，以下简称采集终端。

[来源：DL/T 698.1-2021,3.2]

## 3.2

可靠度（量度）reliability，<measure>

R

在给定的条件下在时间区间（t1,t2）内按要求执行的概率。

注1：可靠性的定义为：在给定的条件，给定的时间区间内，能无失效地执行要求的能力。

注2：可靠性描述产品的稳定性和一致性，可靠度从概率的角度量化产品无失效地执行要求的能力。

注3：当 t1=0和，t1=t，则R(0,t) 可简化为R(t)，并成为产品的可靠度函数，或产品的生存函数。

## 3.3

可靠寿命 reliable life

产品可靠度下降到给定可靠度R的工作时间。

- 4

加速寿命试验 accelerated life test

为了缩短观测产品应力响应所需的时间段或放大给定时间内的应力响应，施加的应力水平超过基准条件下规定的应力水平进行的一种试验。

## 3. 5

加速系数 acceleration factor

某种应力条件下的加速试验与基准应力条件的试验达到相等的累积失效概率所需时间之比。

## 3. 6

失效关联 relevant failure

在解释试验结果或计算可靠性特征量的数值时必须计入的失效。

## 3. 7

置信度 confidence level

总体参数值落在样本统计值某一区间内的概率。

- 9

中位秩 midian rank

在N个单元样品第j次失效时，真实失效概率在50%的置信度上应具有的值或不可靠性的最佳估计值。

## 3. 10

悬置项 suspended item

可靠性测试截止时没有发生关联失效的项。该项可没有发生任何失效或可在其他项测试时发生失效，也称审查项。

## 3.11

应力条件 stress condition

在加速寿命试验中对电能信息采集终端设定的试验条件。

## 3. 12

规定使用寿命 prescribed service lifetime

是由使用方或制造方设定的新型采集终端正常工作的时间。

## 3.13

规定使用寿命时间内的累计失效率 The cumulative failure rate over the prescribed service lifetime

是由使用方或制造方设定的规定批次新型采集终端在规定使用寿命时间内，累计出现失效数量与规定批次总数的比值F。

## 3.14

零失效的定时截尾试验 timed truncated test with zero failure

按照固定的时间进行，并在规定时间达到后终止，同时试验结束后样本失效数量为零的试验。

## 3.15

右删失 right censored

试验起始时间已知，但失效发生的时间未知，无法获取具体的失效时间，只知道无失效时间大于试验时间，无失效时间称为右删失。

## 3.16

可靠性测定试验 reliability determination tests

生产方评估产品可靠性水平的试验，通常用于测定设计阶段的产品可靠性水平。

## 3.17

可靠性验证试验 reliability compliance tests

使用方验证产品规定的可靠性指标的试验，通常用于验证批量生产阶段的产品是否达到规定的可靠性指标。

  - 4 可靠性要求

对产品可靠性的任何要求均应包含或规定在产品合同或产品技术规范中。采集终端的可靠性要求为，在规定使用寿命Y年内，符合采集终端合同或技术规范的要求，其累计失效率不大于F。

【示例】

采集终端在置信度为50%时，在规定使用寿命10年内，包含但不限于满足6.2功能要求，其累计失效率≤10%。

  - 5 试验方案

  - 5.1 方案类型

可靠性试验按照试验目的和适用场景的不同可分为两种不同类型的试验。

——方案一：适用于产品生产方，用于评估产品可靠性水平高低的可靠性测定试验。

——方案二：适用于产品使用方，用于验证产品可靠性指标符合性的可靠性验证试验。

两种试验方法均采用温湿度加速寿命试验，两种试验方法的详细适用范围及区别，参看附录A。

  - 5.2加速系数

Peck加速系数的计算按式（1）。

………..…............……….....……………….（1）

式中：

——加速系数；

——使用条件下的年平均百分比相对湿度；

——应力条件下的平均百分比相对湿度；

——使用条件下以K（开尔文）表示的年平均温度；

——应力条件下以K（开尔文）表示的平均温度；

——玻尔兹曼常数（8.617×10-5eV/K）；

——以电子伏表示的活化能（Ea在0.31.5范围内，典型值0.9）；

——常数（112，典型值3）；

注：正常使用条件可根据年平均使用条件进行定义（如年平均温度、年平均相对湿度），具体方法见6.4.3.5。

  - 5.3应力条件

### 5.3.1 可靠性测定试验应力条件

按GB 2689.1-1981的规定，加速寿命试验的应力水平应不少于四个，选择下列四种组合应力水平：

a）应力水平1：温度75C，相对湿度95%；

b）应力水平2：温度75C，相对湿度85%；

c）应力水平3：温度75C，相对湿度75%；

d）应力水平4：温度65C，相对湿度95%；

### 5.3.2 可靠性验证试验应力条件

可靠性验证试验应力水平可为一组应力，可参考如下水平：

参考应力水平：温度85C，相对湿度85%。

  - 5.4试验样品量、试验时间及试验终止条件

### 5.4.1 可靠性测定试验应力

#### 5.4.1.1 试验样品量

受试样品从批量生产检验合格的同一批次采集终端中随机抽取。按GB 2689.1—1981的规定，每个组合应力试验的样品数宜不少于10个。

#### 5.4.1.2 试验时间

计算方法参考GB/T 17215.9311-2017附录F。先由公式（1）计算出每组应力条件下对应正常工作条件的加速系数，再根据样品数N、采集终端可靠性要求Y年累计失效率≤F、附加失效因子c等，由式（2）计算出每组最小试验时间（即可能出现第1次失效的时间）。

......…….....……...…（2）

式中：

——最小试验周期；

——规定使用寿命，单位为年；

——规定使用寿命，单位为年；

——在规定置信度下的出现第1次失效的失效概率（不可靠度）估计值（可从附录G查到）；

——产品Y年寿命期间的累计失效率;

——附加失效因子（缺省值15）。

#### 5.4.1.3 试验终止

对于每组应力水平下的寿命试验，采用定数截尾寿命试验。试验在下列情况下可以终止：

a)虽然未达到最小试验时间，但是已经出现全部样品失效；

b)已达到最小试验时间，并且已经出现至少5个失效；

c)若达到最小试验时间，失效数小于5，则继续试验直至出现至少5个失效或试验时间已经达到2倍最小试验时间。

### 5.4.2 可靠性测定试验

5.4.2.1 试验时间

可靠性验证试验其加速寿命试验时间计算见式（3）：

…………..………….....................…….....………（3）

式中：

D——加速寿命试验周期，单位为小时；

Y——规定使用寿命，单位为年；

AF——可靠性试验的加速系数；

5.4.2.2 试验样品量

在累计失效率，产品使用寿命，置信度，失效数量，试验周期及加速系数已知的前提下，样品量由式（4）计算，样品数计算结果向上取整。式中试验周期由5.4.2.1给出。试验样品数量计算见式（4）：

………………..….…………………（4）

式中：

——样品数量；

——卡方分布，可通过附录D查表得出；

α——1-CL（置信度）的值，如90%的置信度下α=1-0.9=0.1；

2r+2——自由度，r为试验失效总数，如零失效的可靠性试验其自由度为2；

D——试验周期，单位小时；

Y——规定使用寿命，单位为年；

F（Y年） ——产品Y（年）寿命期间的累计失效率；

AF——加速系数；

5.4.2.3 试验终止

对于加速寿命试验，采用零失效的定时截尾寿命试验。试验在下列情况下可以终止：

- 已达到预定试验周期；

- 未达到预定试验周期，但已经出现样品失效。

# 6试验方法

6.1一般规定

### 6.1.1 气候环境条件

除另有规定外，试验前后各项试验均在以下大气条件下进行：
a）温度：15℃～35℃；
b）相对湿度：25%～75%；
c）大气压力：86kPa～108kPa。
在每一项目的试验期间，大气环境条件应相对稳定。

### 6.1.2加速寿命试验环境条件

试验箱和测量系统满足GB/T 2423.3-2016中4.1试验箱和测量系统要求。

试验过程中施加试验应力条件：

a）测试温度允许误差：±2℃；

b）测试相对湿度允许误差：±3%；

c）施加电压值Un允许误差：±5%；

d）施加电流值20Itr允许误差：±5%；

e）功率因数1.0允许误差：-5%～0，0.5L允许误差：±5%；

注：对于不带计量功能产品不需要进行d）和e）。

6.2实验要求

采集终端可靠性测定试验需要进行试验前、试验中和试验后功能或性能检测。采集终端可靠性验证试验需要进行试验前和试验后功能或性能检测。

样品在加速寿命试验开始前按6.3检测项目及方法进行检测，所有项目检测合格后启动加速寿命试验。若样品不符合要求应给予替换，保证试验前所有样品都是合格品。在加速寿命试验过程中，样品始终处于工作状态，加速寿命试验按GB/T 2423.3-2016中4.4条件试验规定方法进行。

可靠性测定试验在加速寿命试验中每个试验周期（24h）结束后中断温、湿度加速，并停止计时。将试验温湿度自然恢复至6.1.1规定的检测环境4h6h后，按6.3检测项目及方法对试验样品开展试验中检测。在加速寿命试验后，将试验温湿度自然恢复至6.1.1规定的检测环境，静置24h后开展检测。按6.3检测项目及方法对试验样品开展试验后检测。

可靠性验证试验在加速寿命试验中不进行检测，在加速寿命试验后进行检测。当执行至试验结束后，将试验温湿度自然恢复至6.1.1规定的检测环境，静置24h后按6.3检测项目及方法对试验样品开展试验后检测。

6.3检测项目及方法

### 6.3.1检测项目

采集终端加速寿命试验推荐检测项目如表1所示。对于采集终端的可靠性测定试验，需要进行试验前、试验中和试验后检测。对于采集终端的可靠性验证试验，需要进行试验前和试验后检测。

表1 采集终端加速寿命试验检测项目

| 序号 | 类别 | 检测项目 | 试验阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 试验前 | 试验中 | 试验后 |
| 1 | 结构 | 外观 | √ | - | √ |
| 2 | 绝缘性能 | 绝缘电阻 | √ | - | √ |
| 3 |  | 绝缘强度 | √ | - | √ |
| 4 |  | 冲击电压 | √ | - | √ |
| 5 | 一般功能 | 状态量采集 | √a | √a | √a |
| 6 |  | 脉冲量采集 | √b | - | √b |
| 7 |  | 控制 | √c | √c | √c |
| 8 |  | 电能表数据采集 | √ | √ | √ |
| 9 |  | 远程通信 | √ | √ | √ |
| 10 |  | 电源电压变化 | √ | √ | √ |
| 11 |  | 交流模拟量采集 | √d | √d | √d |
| 12 |  | 日计时误差 | √ | - | √ |
| 13 |  | 后备电源 | √e | - | √e |
| 14 | 电能计量 | 起动 | √d | - | √d |
| 15 |  | 潜动 | √d | - | √d |
| 16 |  | 初始固有误差试验 | √d | - | √d |
| √a 对于没有状态量采集功能的采集终端，不检测。 |  |  |  |  |  |
| √b 对于没有脉冲量采集功能的采集终端，不检测。 √c 对于没有控制功能的采集终端，不检测。 √d 对于没有交流模拟量采集功能的采集终端，不检测。 √e 对于没有后备电源功能的采集终端，不检测。 |  |  |  |  |  |

### 6.3.2  检测方法

#### 6.3.2.1  外观检测

按DL/T 698.31-2010中5.2.1一般检查规定方法进行。

#### 6.3.2.2  绝缘电阻检测

按DL/T 698.31-2010中5.4.2绝缘电阻规定方法进行。

#### 6.3.2.3  绝缘强度检测

按DL/T 698.31-2010中5.4.3绝缘强度规定方法进行。

#### 6.3.2.4  冲击电压检测

按DL/T 698.31-2010中5.4.4冲击电压规定方法进行。

#### 6.3.2.5  状态量采集检测

测试主机控制状态量执行指示器，更改状态量采集接口的状态，延时后读取采集终端的状态量采集数据，每个接口测试5次，结果应满足DL/T 698.33-2010中4.5.1.1状态量采集的要求。

对于没有状态量采集功能的采集终端不做检测。

#### 6.3.2.6  脉冲量采集检测

按DL/T 698.33-2010中5.1.1脉冲量采集试验规定方法进行。

对于没有脉冲量采集功能的采集终端不做检测。

#### 6.3.2.7  控制检测

按DL/T 698.33-2010中5.3.4远方控制试验规定方法进行。

对于没有控制功能的采集终端不做检测。

#### 6.3.2.8  电能表数据采集检测

测试主机配置采集终端普通采集方案、事件采集方案及相应采集任务，根据采集任务配置进行对时和适当延时后，测试主机发出查询采集任务数据命令，测试主机显示接收到的数据应正确。测试数据项目应满足DL/T 698.31-2010中4.10.1电能表数据采集要求。

#### 6.3.2.9  远程通信功能检测

按DL/T 698.31-2010中5.7.6.1与主站通信试验规定方法进行。

#### 6.3.2.10  电源电压变化

电源电压Un+20%及Un20%时，电能表数据采集、控制、LED显示、通信等功能应满足DL/T 698.31-2010中4.10功能和性能要求。

#### 6.3.2.11  交流模拟量采集检测

按DL/T 698.33-2010中5.1.2模拟量采集试验规定方法进行。

对于没有交流模拟量采集功能的采集终端不做检测。

#### 6.3.2.12  日计时误差检测

测试主机通过接收采集终端向测试主机蓝牙或接线端子发送的秒脉冲测试日计时误差，结果应满足DL/T 698.31-2010中4.10.3.1时钟召测和对时要求。

#### 6.3.2.13  后备电源检测

超级电容后备电源测试：将充电电池取下，在采集终端正常供电2h后，将供电电源断开，其超级电容后备电源应自动投入，主备供电电源切换过程中采集终端不应重启、通信中断。超级电容工作期间，主站10次召测采集终端数据，召测数据需全部正确，采集终端保持工作时间不低于3min。

充电电池后备电源测试：在采集终端正常供电15h后，将充电电池取下，并断开供电电源直至采集终端停止运行。然后插入充电电池，采集终端上电并启动后，将供电电源断开，充电电池后备电源应自动投入。主备供电电源切换过程中采集终端不应重启、通信中断。充电电池工作期间，主站10次召测采集终端数据，召测数据需全部正确，采集终端保持工作时间不低于5min。

对于没有后备电源功能的采集终端不做检测。

#### 6.3.2.14  起动检测

按GB/T 17215.321-2021中7.5起动电流试验规定方法进行。

#### 6.3.2.15  潜动检测

按GB/T 17215.321-2021中7.4无负载条件（潜动）试验规定方法进行。

#### 6.3.2.16  初始固有误差检测

采集终端在6.1.1规定检测环境下达到热稳定后，开始初始固有误差检测，检测顺序应按从最小电流到最大电流，然后从最大电流到最小电流，每一个试验电流，误差结果应是两次测量的平均值；时，包括稳定时间在内的最大测量时间应为10min。误差应满足GB/T 17215.321-2021中7.6基本最大允许误差的要求。

6.4可靠性测定试验执行及数据处理

### 6.4.1  试验周期及各应力水平的试验时间

试验周期间隔见表2。可靠性测定试验过程中，当温湿度试验箱内的温、湿度稳定在设置的应力水平时开始计时，第1个试验周期（24h）结束后中断温、湿度加速，并停止计时。将试验温湿度自然恢复至6.1.1规定的检测环境4h6h后，按6.3.1的测试项目对试验样品进行第一次测试。测试结束，进入下一个试验周期。表2中的累积试验时间是应力条件下的试验时间（单位为h），不包括试验恢复时间和功能测试时间。按GB/T 2689.1-1981规定一个试验周期结束，两个试验周期之间的间隔时间宜不超过24h。

表2  试验周期间隔

| 周期号i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验间隔△Ti | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 |
| 累积试验时间ti | 24 | 48 | 84 | 120 | 156 | 204 | 252 | 300 | 348 | 420 |
|  | 3.1781 | 3.8712 | 4.4308 | 4.7875 | 5.0499 | 5.3181 | 5.5294 | 5.7038 | 5.8522 | 6.0403 |
| 周期号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 试验间隔△Ti | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 累积试验时间ti | 492 | 564 | 636 | 708 | 780 | 876 | 972 | 1068 | 1164 | 1260 |
|  | 6.1985 | 6.3351 | 6.4552 | 6.5624 | 6.6593 | 6.7754 | 6.8794 | 6.9735 | 7.0596 | 7.1389 |
| 周期号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 试验间隔△Ti | 96 | 96 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 累积试验时间ti | 1356 | 1452 | 1548 | 1668 | 1788 | 1908 | 2028 | 2148 | 2268 | 2388 |
|  | 7.2123 | 7.2807 | 7.3447 | 7.4194 | 7.4889 | 7.5538 | 7.6148 | 7.6723 | 7.7267 | 7.7782 |

### 6.4.2  测试数据记录

每组应力水平试验时，每个测试周期应详细记录测试应力条件、试验室环境条件、测试周期数、测试间隔（）、测试原始数据以及测试人员和测试日期等。每个测试周期测试结束后，将失效项（F）和悬置项（C）的相关数据记录在失效数据表中。测试数据列表应包括失效样品号、测试时间及测试周期、累积失效时间（施加应力条件的累积试验时间，不包括测试时间）、失效分类（测试项目）、失效现象和原因等项目，见附录H表H.1。每组应力水平一张表。

如某个测试周期内某个样品测试项没有发生失效，但出现测试项目外的失效，该没有发生失效的测试项也要记录在失效数据表中，累积失效时间标记为C，称为悬置项或审查项。应力试验截止时进行数据分析和审查，如该测试项仍没有失效，作为悬置项处理；如该测试项已经发生失效，则作为失效项处理。某个测试周期出现样品不能自启动（自恢复），人工启动后没有发生失效时，该周期的所有测试项都作为悬置项处理。测试结束仍没有发生失效的所有样品都作为终止审查项。

累积失效时间的计算按式（5）进行，式中tk-1为表2中查到的前一测试周期的累积试验时间。即累积失效时间等于前一测试周期的累积试验时间加上本次测试周期的平均失效时间。如第k个测试间隔（tk-1,tk）中测得的失效数为rk，则第k个测试周期间隔内的第j(j=1….rk）个样品的累积失效时间tj如公式（5）：

……….....................…….....………（5）

### 6.4.3  数据处理

#### 6.4.3.1  数据处理方式

建议根据试验数据采用数值分析方式进行数据处理，估算寿命特征（其过程见6.4.3.2至6.4.3.8）。

#### 6.4.3.2  数据排序

试验结束后，根据失效数据表，按失效分类整理出各组应力条件下各个失效类的可靠性测试数据表，每组应力水平的每类失效（每个测试项目）一张表格，表格式举例见附录H表H.6。表按失效累积时间从小到大排序，如一个测试周期内该失效类出现两个或以上样品失效，则分配连续的失效序号。失效概率估计值可从附录G表（参考GB/T 17215.9311-2017 附录D）的相应排序号行和样品数列查到。

由于样品数较少，为提高估计值的准确性，应将没有发生失效的项（包括悬置项）与发生失效的失效项一起排序（即包含所有样品信息）。参考GB/T 34987-2017的7.2，此时发生失效的失效序号rj应使用式（6）进行调整，同时中位秩失效概率估计值Fi可由式（7）计算出，示例见附录H表H.11。

.....…...................…….....…....……....（6）

式中：

——倒序排序号；

——上一个已经调整的排序号；

N——该失效分类的失效项和悬置项总数，即样品总数。

……………………………………（7）

式中：

i ——调整后的排序号；

N ——该失效分类的失效项和悬置项总数。

#### 6.4.3.3  计算各类失效在各组应力水平下的威布尔分布参数和的估计值

威布尔累积失效概率，即采集终端寿命的分布函数F(t）的计算按式（8）：

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（8）

由此可以得到式（9）和式（10）：

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（9）

┄┄┄┄┄┄（10）

可以表示为式（11）：

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（11）

其中

；；；；

式（11）说明威布尔分布在威布尔概率x-y坐标系上是一条纵截距为A，斜率为B的直线。由各类失效在不同应力水平下的可靠性测试数据表中的失效累积时间xi和失效概率估计值yi，可估计各类失效在不同应力水平下的A值和B值。

由于试验过程中的一些随机因素，试验得到的yi值与实际的A+Bxi值有差异，采用最小二乘法估计A值和B值，可使偏差平方和达到最小。根据最小二乘法原理，参考GB/T 17215.9311-2017 6.3.4推导出的公式[见式（12）、式（13）]分别估算出参数B和A。由A和B可得到威布尔分布参数和。是形状参数，1表示寿命分布在浴盆曲线的早期失效阶段；＝1表示寿命分布在浴盆曲线的偶然失效阶段；1表示寿命分布在浴盆曲线的损耗老化阶段。是尺度参数或称为特征寿命，即失效率为63.2%时的寿命。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（12）

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（13）

式（12）、式（13）中：

xi=ln(TTFi)，TTFi是发生第i个失效的累积失效时间；

yi=ln−ln1−FTTFi，其中FTTFi是对应于第i个失效的失效概率估计值。

P——观察到的失效数。

由A和B可得到威布尔分布参数和，计算方式详按式（14）、式（15）：

=B         ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（14）

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（15）

#### 6.4.3.4  计算各类失效的加速系数参数Ea和n

参考GB/T 17251.9311-2017的7.3，用式（16）、式（17）计算各个失效分类的加速系数参数Ea和n：

┄┄┄┄┄┄┄┄┄（16）

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（17）

式中Xi、Yi、Zi的计算公式见表3。表中1、2、3、4分别表示按式（15）计算出的应力水平1应力水平4的值。

表3  Xi、Yi、Zi的计算公式

| 应力水平 | Zi | Xi | Yi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2（75C，85%） |  |  | 0 |
| 3（75C，75%） |  |  | 0 |
| 4（65C，95%） |  | 0 |  |
| 注：1为应力水平1（加速系数最高的应力水平）的，RH1为应力水平的最高湿度，T1为应力水平的最高温度。 |  |  |  |

#### 6.4.3.5  确定各类失效的正常使用条件的年平均温、湿度，并修正加速系数

对于户外安装设备的计算步骤如式（18）~式（21）：

根据月最大、最小温度Ti，计算各个温度相对20C的加速系数ATi，：

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（18）

计算ATi的平均值ATj；

计算正常使用条件的年平均温度Tu：

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（19）

根据月平均湿度RHi，计算各个湿度相对50%RH的加速系数AHi；

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（20）

计算RHi的年平均值RHj；

计算正常使用条件的年平均湿度RHu：

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（21）

根据正常使用条件的年平均温度Tu和年平均湿度RHu，以及采用6.4.3.4规定的方法计算出的Ea和n，用式（1）计算各类失效的各组应力水平相对正常使用条件下的平均加速系数AFj。

对于遮蔽场所安装设备，可根据各地区的气候条件确定正常使用条件的年平均温度Tu和年平均湿度RHu，并采用6.4.3.4规定的方法计算出的Ea和n，由式（1）计算各类失效的各组应力水平相对正常使用条件下的平均加速系数AFj。

#### 6.4.3.6  推算各类失效的正常使用条件下的威布尔分布参数和 估计值

先求出正常使用条件下的累积失效时间（等于测试数据中累积失效时间各应力条件下的平均加速系数AFj，然后采用6.4.3.3规定的方法推算出正常使用条件下的和 的估计值。

#### 6.4.3.7  计算正常使用条件的累积失效概率函数和可靠度函数

将6.4.3.6得到的各类失效的和值代入式(8)，分别得到各类失效的失效概率函数：F1(t)、F2(t)、F3(t)、F4(t)、F5(t)，则累积可靠度函数计算按照式（22）所示：

┄┄┄（22）

用式（22）直接计算出规定时间点的可靠度。

#### 6.4.3.8  推算各类失效的90%置信区间不可靠度的估计值

用式（23）、式（24）分别计算各类失效对应U50i（50%置信度）的5%置信度和95%置信度的累积失效时间TTF5i和TTF95i，公式中的和值按6.4.3.5方法推算，U5i和U95i从附录G表中得到。形成各类失效的90%置信区间表，格式见附录H的表H.20。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（23）

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（24）

根据得到的（TTF95i，U50i）及（TTF5i，U50i）各点，可画出各失效分类的90%置信区间。

6.5失效判定

### 6.5.1  可靠性测定试验失效判定

可靠性测定试验失效判据的原则如下：

- 样品因外部试验设备影响或人为因素引起的失效，不计入失效。

- 样品在一个测试周期中出现多次相同项目的失效，只记录第一次失效，并在后续试验中不再对此样品进行该项目测试。

- 样品如在一个测试周期中出现不能自启动（自恢复），在该测试周期结束后应分析原因，人工重新启动样品后进行功能检测。如果样品没有失效，相应的失效分类记录为悬置项，如果出现失效，则该项记为失效项。

- 加速寿命试验结束后该样品没有出现测试项目内的失效，但出现测试项目外的失效，应分析原因，相应的失效分类记录为悬置项。

### 6.5.2  可靠性验证试验失效判定

可靠性验证试验失效率判定的原则如下：

样品中有一项或多项项目检测不合格，即判定该样品失效。加速寿命试验中及试验后检测到因外部试验设备影响或人为因素引起的失效，不计入失效。

# 7试验结果

7.1可靠性测定试验结果

由式（22）计算出采集终端Y年时在50%置信度下的可靠度。若可靠度≥1-F，则采集终端可靠性符合要求；若可靠度<1-F，则采集终端可靠性不符合要求。

7.2 可靠性验证试验结果

试验结束后未出现样品失效，则该批样品可靠性符合要求。

试验过程中或试验结束后出现样品失效，则该批样品可靠性不符合要求。

# 8试验报告

试验报告应包括以下主要内容：

a）试验样品情况：

1）样品名称、型号规格、生产企业；

2）试验样品数量、生产日期；

3）各应力条件下的样品数量、样品编号、出厂编号。

b）可靠性指标要求。

c）试验时间、地点以及试验人员，检测依据、检测类别、试验环境温湿度。

d）测试项目和技术要求，测试设备。

f）试验失效统计表，包括应力水平、样品编号、失效现象等。

g）试验结论：

1）合格：依据测试方法，受检样品通过可靠性测试，满足置信度为CL时，运行年限为Y，累计失效率小于等于F的可靠性指标要求；

2）不合格：依据测试方法，受检样品出现n个失效，未通过可靠性测试，不满足置信度为CL时，运行年限为Y，累计失效率小于等于F的可靠性指标要求。

# 附录A

（资料性附录）

可靠性测定试验与可靠性验证试验的适用范围

可靠性测定试验与可靠性验证试验的适用范围及区别见表A.1。

表A.1 可靠性测定试验与可靠性验证试验适用范围表

| 适用范围 | 可靠性测定试验 | 可靠性验证试验 |
| --- | --- | --- |
| 对象 | 产品生产方 | 产品使用方 |
| 目的 | 产品可靠性指标的测定，即可靠性模型中未知参数的估计 | 产品可靠性指标的验证，判定产品可靠性是否符合使用方要求 |
| 执行阶段 | 产品研发阶段 | 产品设计定型或批量生产阶段 |
| 判定标准 | 根据设计要求和预期的可靠性水平设定，允许样品出现失效 | 根据产品的可靠性要求和验收标准，可能不允许样品出现失效 |
| 结果应用 | 指导产品设计的改进和优化 | 决定产品批次是否可以被接收 |

# 附录B

（资料性附录）

威布尔分布与指数分布

B.1 威布尔分布

GB/T 34987-2017 威布尔分析中双参数威布尔概率密度函数f（t）如式（B.1）所示：

………………..….……...….....…..........（B.1）

可靠度函数R(t)如式（B.2）所示：

……………………………………………......…（B.2）

瞬时失效率λ(t)如式（B.3）所示：

….........………......………………………（B.3）

式中：

β——形状参数，β＞0；

η——威布尔特征寿命或比例参数，η＞0；

t——以小时表示的失效前（工作）时间，t＞γ；

γ——以小时表示的位置参数，-∞﹤γ﹤+∞，当γ≠0时，在0到γ之间没有失效发生（在0到γh内失效概率为0），对于两参数威布尔分布，γ=0。

当β<1时，为减函数，可用于描述产品早期失效阶段；当β=1时，为恒定值，威布尔分布转化为指数分布，用于描述产品偶然失效阶段；当β>1时，为增函数，用于描述产品的耗损期。通常认为，早期失效通常在出厂前会被筛查出来，流入市场的产品已进入偶然失效期，当产品进入耗损失效期时，已达到产品的寿命，产品的失效率将迅速增加。即产品寿命的验证主要是验证产品的偶然失效期的时间及失效率是否满足寿命要求。

的浴盆曲线如图B.1下：

图B.1浴盆曲线图

## B.2 指数分布

指数分布的不可靠度的概率密度函数为：

……………...………………………………（B.4）

式中：

λ——指数分布的瞬时失效率常数；

t——以小时表示的失效前（工作）时间。

不可靠度函数及可靠度函数如式（B.5）、（B.6）所示：

………………………………………………（B.5）

………………………………………………（B.6）

瞬时失效率如式（B.7）所示：

………………………………………………（B.7）

指数分布的性质：

a．指数分布的瞬时失效率，为常数；

b．指数分布的平均寿命与失效率互为倒数，即：。

## B.3  威布尔分布与指数分布关系

威布尔分布，其失效前（工作）时间的概率密度函数（pdf）受形状参数β的影响，在时间与失效率相关的二元坐标系中可表征为浴盆曲线（X轴为时间，Y轴为失效率）。

浴盆曲线是描述产品或系统在其生命周期中故障率变化的图形模型。它通常包含三个阶段：早期失效期、偶然失效期和损耗失效期。早期失效期的特点是高故障率，随后故障率迅速下降；偶然失效期的失效率相对稳定；损耗失效期的失效率随时间增加，最终导致产品全部失效。

在偶然失效期内，由于失效率相对稳定（可视为固定的常数），此时威布尔分布的形状参数β=1，威布尔分布转换为了指数分布。

指数分布同样也是电子类产品可靠性工程中常用的分布类型之一，它可以用来模拟当电子类产品处于失效稳定期内的失效前时间。在采集终端的可靠性验证试验中，指数分布可作为产品失效分布的前提假设，利用其分布特征计算试验方案。

## B.4  指数分布与威布尔分布的转换

威布尔分布的概率密度函数如式（B.8）所示：

……………………………（B.8）

威布尔分布的瞬时失效率函数λ (t）如公式（B.9）：

……………………………………（B.9）

当β =1，且λ=1η时，此时威布尔分布可转换为指数分布，其概率密度函数（pdf）按公式（B.10）：

…………………………………………（B.10）

式中：

——常被称为率参数，即每单位时间发生该事件的次数，又可表示瞬时失效率。

故指数分布的瞬时失效率函数按式（B.11）计算：

………………………………………………（B.11）

同时指数分布的均值即平均失效前时间按式（B.12）计算：

………………………………………（B.12）

# 附录C

(资料性附录)

试验样本数计算原理

定时截尾试验对应右删失数据分析中，平均故障前时间MTTF的下限计算公式如公式（C.1）：

………….………………………………..（C.1）

式中：

T——总时间，对于指数分布零失效实验，（h）；

——卡方分布，可通过附录D查表得出；

——（置信度）的值，如90%的置信度下；

——自由度，r为试验失效总数，如零失效的可靠性试验其自由度为2；

故式(C.1）可变换为式（C.2）：

…………………………………………（C.2）

式中：

——试验周期（h）；

——试验样品量，且为整数。

对于指数分布按式（C.3）计算：

…………………………………………………（C.3）

故得到式（C.4）：

………………………………………………（C.4）

——产品每小时的瞬时失效率，也可通过式（C.5）计算得出：

………………………………………….. （C.5）

——规定使用寿命，单位为年；

——产品Y年寿命期间的累计失效率

故样品数量按照式(C.6）计算：

………………………..（C.6）

# 附录D

（规范性）

卡方分布表

卡方分布表如表D.1所示。

表D.1卡方分布表

| 自由度 | 置信度1-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 |
| 1 | 0.016 | 0.064 | 0.148 | 0.275 | 0.455 | 0.708 | 1.074 | 1.642 | 2.706 | 3.841 | 6.635 |
| 2 | 0.21l | 0.446 | 0.713 | 1.022 | 1.386 | 1.833 | 2.408 | 3.219 | 4.605 | 5.991 | 9.210 |
| 3 | 0.584 | 1.005 | 1.424 | 1.869 | 2.366 | 2.946 | 3.665 | 4.642 | 6.251 | 7.815 | 11.345 |
| 4 | 1.064 | 1.649 | 2.195 | 2.753 | 3.357 | 4.045 | 4.878 | 5.989 | 7.779 | 9.488 | 13.277 |
| 5 | 1.610 | 2.343 | 3.000 | 3.655 | 4.351 | 5.132 | 6.064 | 7.289 | 9.236 | 11.070 | 15.086 |
| 6 | 2.204 | 3.070 | 3.828 | 4.570 | 5.348 | 6.21l | 7.231 | 8.558 | 10.645 | 12.592 | 16.812 |
| 7 | 2.833 | 3.822 | 4.671 | 5.493 | 6.346 | 7.283 | 8.383 | 9.803 | 12.017 | 14.067 | 18.475 |
| 8 | 3.490 | 4.594 | 5.527 | 6.423 | 7.344 | 8.351 | 9.524 | 11.030 | 13.362 | 15.507 | 20.090 |
| 9 | 4.168 | 5.380 | 6.393 | 7.357 | 8.343 | 9.414 | 10.656 | 12.242 | 14.684 | 16.919 | 21.666 |
| 10 | 4.865 | 6.179 | 7.267 | 8.295 | 9.342 | 10.473 | 11.781 | 13.442 | 15.987 | 18.307 | 23.209 |
| 11 | 5.578 | 6.989 | 8.148 | 9.237 | 10.341 | 11.530 | 12.899 | 14.631 | 17.275 | 19.675 | 24.725 |
| 12 | 6.304 | 7.807 | 9.034 | 10.182 | 11.340 | 12.584 | 14.01l | 15.812 | 18.549 | 21.026 | 26.217 |
| 13 | 7.042 | 8.634 | 9.926 | 1l.129 | 12.340 | 13.636 | 15.119 | 16.985 | 19.812 | 22.362 | 27.688 |
| 14 | 7.790 | 9.467 | 10.821 | 12.078 | 13.339 | 14.685 | 16.222 | 18.151 | 21.064 | 23.685 | 29.141 |
| 15 | 8.547 | 10.307 | 11.721 | 13.030 | 14.339 | 15.733 | 17.322 | 19.31l | 22.307 | 24.996 | 30.578 |
| 16 | 9.312 | 1l.152 | 12.624 | 13.983 | 15.338 | 16.780 | 18.418 | 20.465 | 23.542 | 26.296 | 32.000 |
| 17 | 10.085 | 12.002 | 13.531 | 14.937 | 16.338 | 17.824 | 19.51l | 21.615 | 24.769 | 27.587 | 33.409 |
| 18 | 10.865 | 12.857 | 14.440 | 15.893 | 17.338 | 18.868 | 20.601 | 22.760 | 25.989 | 28.869 | 34.805 |
| 19 | 11.651 | 13.716 | 15.352 | 16.850 | 18.338 | 19.910 | 21.689 | 23.900 | 27.204 | 30.144 | 36.191 |
| 20 | 12.443 | 14.578 | 16.266 | 17.809 | 19.337 | 20.951 | 22.775 | 25.038 | 28.412 | 31.410 | 37.566 |

# 附录E

(资料性附录)

可靠性测定试验方案计算过程示例

E.1 论述

对可靠性测定试验方案，如下示例进行了详细的计算过程说明。

E.2可靠性要求

置信度为90%，10年累计失效率小于10%。

E.3 试验应力与使用环境条件

试验温度：70℃

试验湿度：95%RH

使用环境温度：23℃

使用环境湿度：60%RH

E.4 试验方案计算过程

1) 加速系数按照公式（E.1）计算

…………（E.1）

式中：

——按照工程经验，示例中取值为0.7；

——按照工程经验，示例中取值为3。

2）确认试验样品量。按照GB/T 17215.9311-2017的推荐值，样品量选取数量为30。

3) 试验最小周期按照式（E.2）计算

（E.2）

式中：

——规定使用寿命，单位为年，计算中可换算为小时；

——在置信度为CL时序号1的不可靠度估计；

——产品寿命Y年中C类失效的累积不可靠性F的贡献值，取15；

——产品Y年寿命期间的累计失效率。

因此，试验方案可设置如表E.1所示

表E.1试验方案

| 试验温度（℃） | 试验湿度（%RH） | 试验时间（小时） | 试验样本量（EA） |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 95 | 551.86 | 30 |

# 附录F

（资料性附录）
可靠性验证试验方案计算过程示例

F.1  论述

对可靠性验证试验方案，如下示例进行了详细的计算过程说明。

F.2  可靠性要求

置信度为90%，10年累计失效率小于等于10%。

F.3  试验应力与使用环境条件

试验温度：70℃;

试验相对湿度：95%RH;

使用环境温度：23℃;

使用环境相对湿度：60%RH。

F.4  试验方案计算过程

1）加速系数计算公式如（F.1）：

………（F.1）

式中：

——按照工程经验，示例中取值为0.7；

——按照工程经验，示例中取值为3。

2）试验周期计算公式如（F.2）：

……………（F.2）

3）样品数计算公式如（F.3）：

………（F.3）

考虑到试验的可执行性和合理性，可适当延长试验时间，减少样品量。例如，当D延长至562h，样品量计算公式如（F.4）：

………（F.4）

因此试验方案可设置如表F.1：

表F.1 试验方案

| 试验温度（℃） | 试验相对湿度（%RH） | 试验时间（h） | 试验样品量（N） |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 95 | 562 | 20 |

# 附录G

（规范性附录）
秩表

G.1  秩表示例如表G.1所示。

表G.1  秩表

| 本表对每一个失效前时间的序号，给出了置信度为5%、10%、50%、90%和95%时的不可靠度估计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品数量 | 序号 | 5% | 10% | 50% | 90% | 95% | 样品数量 | 序号 | 5% | 10% | 50% | 90% | 95% |
| 10 | 0.5 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0219 | 0.1236 | 0.1708 | 11 | 5.0 | 0.1996 | 0.2405 | 0.4119 | 0.5995 | 0.6502 |
|  | 1.0 | 0.0051 | 0.0105 | 0.0670 | 0.2057 | 0.2589 |  | 5.5 | 0.2345 | 0.2784 | 0.4559 | 0.6416 | 0.6903 |
|  | 1.5 | 0.0179 | 0.0295 | 0.1143 | 0.2746 | 0.3306 |  | 6.0 | 0.2712 | 0.3177 | 0.5000 | 0.6823 | 0.7288 |
|  | 2.0 | 0.0368 | 0.0545 | 0.1623 | 0.3369 | 0.3942 |  | 6.5 | 0.3097 | 0.3584 | 0.5441 | 0.7216 | 0.7655 |
|  | 2.5 | 0.0602 | 0.0836 | 0.2104 | 0.3948 | 0.4525 |  | 7.0 | 0.3498 | 0.4005 | 0.5881 | 0.7595 | 0.8004 |
|  | 3.0 | 0.0873 | 0.1158 | 0.2586 | 0.4496 | 0.5069 |  | 8.5 | 0.4816 | 0.5361 | 0.7202 | 0.8639 | 0.8942 |
|  | 3.5 | 0.1173 | 0.1506 | 0.3068 | 0.5018 | 0.5581 |  | 9.0 | 0.5299 | 0.5848 | 0.7642 | 0.8952 | 0.9212 |
|  | 4.0 | 0.1500 | 0.1876 | 0.3551 | 0.5517 | 0.6066 |  | 9.5 | 0.5810 | 0.6359 | 0.8082 | 0.9243 | 0.9455 |
|  | 4.5 | 0.1851 | 0.2265 | 0.4034 | 0.5997 | 0.6527 |  | 10.0 | 0.6356 | 0.6898 | 0.8520 | 0.9506 | 0.9667 |
|  | 5.0 | 0.2224 | 0.2673 | 0.4517 | 0.6458 | 0.6965 |  | 10.5 | 0.6950 | 0.7475 | 0.8957 | 0.9732 | 0.9838 |
|  | 5.5 | 0.2619 | 0.3099 | 0.5000 | 0.6901 | 0.7381 |  | 11.0 | 0.7616 | 0.8111 | 0.9389 | 0.9905 | 0.9953 |
|  | 6.0 | 0.3085 | 0.3542 | 0.5483 | 0.7327 | 0.7776 | 12 | 0.5 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0184 | 0.1045 | 0.1451 |
|  | 6.5 | 0.3473 | 0.4003 | 0.5966 | 0.7735 | 0.8149 |  | 1.0 | 0.0043 | 0.0087 | 0.0561 | 0.1746 | 0.2209 |
|  | 7.0 | 0.3934 | 0.4483 | 0.6449 | 0.8124 | 0.8500 |  | 1.5 | 0.0149 | 0.0246 | 0.0958 | 0.2337 | 0.2831 |
|  | 7.5 | 0.4419 | 0.4982 | 0.6932 | 0.8494 | 0.8827 |  | 2.0 | 0.0305 | 0.0452 | 0.1360 | 0.2875 | 0.3387 |
|  | 8.0 | 0.4931 | 0.5504 | 0.7414 | 0.8842 | 0.9127 |  | 2.5 | 0.0497 | 0.0692 | 0.1763 | 0.3378 | 0.3900 |
|  | 8.5 | 0.5475 | 0.6052 | 0.7896 | 0.9164 | 0.9398 |  | 3.0 | 0.0719 | 0.0957 | 0.2167 | 0.3855 | 0.4381 |
|  | 9.0 | 0.6058 | 0.6632 | 0.8377 | 0.9455 | 0.9632 |  | 3.5 | 0.0964 | 0.1241 | 0.2571 | 0.4312 | 0.4838 |
|  | 9.5 | 0.6694 | 0.7254 | 0.8857 | 0.9705 | 0.9821 |  | 4.0 | 0.1228 | 0.1542 | 0.2976 | 0.4753 | 0.5273 |
|  | 10.0 | 0.7411 | 0.7943 | 0.9330 | 0.9895 | 0.9949 |  | 4.5 | 0.1511 | 0.1858 | 0.3380 | 0.5178 | 0.5691 |
| 11 | 0.5 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0200 | 0.1132 | 0.1569 |  | 5.0 | 0.1810 | 0.2187 | 0.3785 | 0.5590 | 0.6091 |
|  | 1.0 | 0.0047 | 0.0095 | 0.0611 | 0.1889 | 0.2384 |  | 5.5 | 0.2124 | 0.2528 | 0.4190 | 0.5990 | 0.6477 |
|  | 1.5 | 0.0162 | 0.0268 | 0.1043 | 0.2525 | 0.3050 |  | 6.0 | 0.2453 | 0.2882 | 0.4595 | 0.6377 | 0.6848 |
|  | 2.0 | 0.0333 | 0.0495 | 0.1480 | 0.3102 | 0.3644 |  | 6.5 | 0.2796 | 0.3247 | 0.5000 | 0.6753 | 0.7204 |
|  | 2.5 | 0.0545 | 0.0757 | 0.1918 | 0.3641 | 0.4190 |  | 7.0 | 0.3152 | 0.3623 | 0.5405 | 0.7118 | 0.7547 |
|  | 3.0 | 0.0788 | 0.1048 | 0.2358 | 0.4152 | 0.4701 |  | 7.5 | 0.3523 | 0.4010 | 0.5810 | 0.7472 | 0.7876 |
|  | 3.5 | 0.1058 | 0.1361 | 0.2798 | 0.4639 | 0.5184 |  | 8.0 | 0.3909 | 0.4410 | 0.6215 | 0.7813 | 0.8190 |
|  | 4.0 | 0.1351 | 0.1692 | 0.3238 | 0.5108 | 0.5644 |  | 8.5 | 0.4309 | 0.4822 | 0.6620 | 0.8142 | 0.8489 |
|  | 4.5 | 0.1664 | 0.2041 | 0.3678 | 0.5559 | 0.6082 |  | 9.0 | 0.4727 | 0.5247 | 0.7024 | 0.8458 | 0.8771 |

表G.1（续）

| 样品 数量 | 序号 | 5% | 10% | 50% | 90% | 95% | 样品 数量 | 序号 | 5% | 10% | 50% | 90% | 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 9.5 | 0.5162 | 0.5688 | 0.7429 | 0.8759 | 0.9036 | 14 | 2.0 | 0.0260 | 0.0387 | 0.1170 | 0.2507 | 0.2967 |
|  | 10.0 | 0.5619 | 0.6145 | 0.7833 | 0.9044 | 0.9281 |  | 2.5 | 0.0424 | 0.0590 | 0.1517 | 0.2950 | 0.3424 |
|  | 10.5 | 0.6100 | 0.6622 | 0.8237 | 0.9308 | 0.9503 |  | 3.0 | 0.0611 | 0.0815 | 0.1865 | 0.3372 | 0.3854 |
|  | 11.0 | 0.6613 | 0.7125 | 0.8640 | 0.9548 | 0.9695 |  | 3.5 | 0.0818 | 0.1055 | 0.2213 | 0.3778 | 0.4264 |
|  | 11.5 | 0.7169 | 0.7663 | 0.9042 | 0.9754 | 0.9851 |  | 4.0 | 0.1040 | 0.1309 | 0.2561 | 0.4170 | 0.4657 |
|  | 12.0 | 0.7791 | 0.8254 | 0.9439 | 0.9913 | 0.9957 |  | 4.5 | 0.1277 | 0.1575 | 0.2909 | 0.4550 | 0.5035 |
| 13 | 0.5 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0170 | 0.0970 | 0.1349 |  | 5.0 | 0.1527 | 0.1851 | 0.3258 | 0.4920 | 0.5400 |
|  | 1.0 | 0.0039 | 0.0081 | 0.0519 | 0.1623 | 0.2058 |  | 5.5 | 0.1789 | 0.2137 | 0.3606 | 0.5280 | 0.5753 |
|  | 1.5 | 0.0137 | 0.0227 | 0.0886 | 0.2176 | 0.2641 |  | 6.0 | 0.2061 | 0.2432 | 0.3954 | 0.5631 | 0.6096 |
|  | 2.0 | 0.0281 | 0.0417 | 0.1258 | 0.2678 | 0.3163 |  | 6.5 | 0.2343 | 0.2735 | 0.4303 | 0.5974 | 0.6428 |
|  | 7.5 | 0.3918 | 0.4441 | 0.6322 | 0.7959 | 0.8336 |  | 7.0 | 0.2636 | 0.3046 | 0.4652 | 0.6309 | 0.6750 |
|  | 8.0 | 0.4356 | 0.4892 | 0.6762 | 0.8308 | 0.8649 |  | 7.5 | 0.2938 | 0.3364 | 0.5000 | 0.6636 | 0.7062 |
|  | 3.5 | 0.0885 | 0.1141 | 0.2379 | 0.4028 | 0.4533 |  | 8.0 | 0.3250 | 0.3691 | 0.5349 | 0.6955 | 0.7364 |
|  | 4.0 | 0.1127 | 0.1416 | 0.2753 | 0.4443 | 0.4946 |  | 8.5 | 0.3572 | 0.4026 | 0.5697 | 0.7265 | 0.7657 |
|  | 4.5 | 0.1384 | 0.1705 | 0.3127 | 0.4844 | 0.5344 |  | 9.0 | 0.3904 | 0.4369 | 0.6046 | 0.7568 | 0.7939 |
|  | 5.0 | 0.1657 | 0.2005 | 0.3502 | 0.5234 | 0.5726 |  | 9.5 | 0.4247 | 0.4720 | 0.6394 | 0.7863 | 0.8211 |
|  | 5.5 | 0.1942 | 0.2316 | 0.3876 | 0.5613 | 0.6095 |  | 10.0 | 0.4600 | 0.5080 | 0.6743 | 0.8149 | 0.8473 |
|  | 6.0 | 0.2240 | 0.2637 | 0.4251 | 0.5982 | 0.6452 |  | 10.5 | 0.4965 | 0.5450 | 0.7091 | 0.8425 | 0.8723 |
|  | 6.5 | 0.2549 | 0.2968 | 0.4625 | 0.6342 | 0.6797 |  | 2.5 | 0.0458 | 0.0637 | 0.1631 | 0.3150 | 0.3646 |
|  | 7.0 | 0.2870 | 0.3309 | 0.5000 | 0.6691 | 0.7130 |  | 3.0 | 0.0660 | 0.0880 | 0.2005 | 0.3598 | 0.4101 |
|  | 7.5 | 0.3203 | 0.3658 | 0.5375 | 0.7032 | 0.7451 |  | l1.0 | 0.5343 | 0.5830 | 0.7439 | 0.8691 | 0.8960 |
|  | 8.0 | 0.3548 | 0.4018 | 0.5749 | 0.7363 | 0.7760 |  | 11.5 | 0.5736 | 0.6222 | 0.7787 | 0.8945 | 0.9182 |
|  | 8.5 | 0.3905 | 0.4387 | 0.6124 | 0.7684 | 0.8058 |  | 12.0 | 0.6146 | 0.6628 | 0.8135 | 0.9185 | 0.9389 |
|  | 9.0 | 0.4274 | 0.4766 | 0.6498 | 0.7995 | 0.8343 |  | 12.5 | 0.6576 | 0.7050 | 0.8483 | 0.9410 | 0.9576 |
|  | 9.5 | 0.4656 | 0.5156 | 0.6873 | 0.8295 | 0.8616 |  | 13.0 | 0.7033 | 0.7493 | 0.8830 | 0.9613 | 0.9740 |
|  | 10.0 | 0.5054 | 0.5557 | 0.7247 | 0.8584 | 0.8873 |  | 13.5 | 0.7525 | 0.7966 | 0.9175 | 0.9790 | 0.9873 |
|  | 10.5 | 0.5467 | 0.5972 | 0.7621 | 0.8859 | 0.9115 |  | 14.0 | 0.8074 | 0.8483 | 0.9517 | 0.9925 | 0.9963 |
|  | 11.0 | 0.5899 | 0.6402 | 0.7996 | 0.9120 | 0.9340 | 15 | 0.5 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0148 | 0.0849 | 0.1183 |
|  | 11.5 | 0.6354 | 0.6850 | 0.8369 | 0.9363 | 0.9542 |  | 1.0 | 0.0034 | 0.0070 | 0.0452 | 0.1423 | 0.1810 |
|  | 12.0 | 0.6837 | 0.7322 | 0.8742 | 0.9583 | 0.9719 |  | 1.5 | 0.0119 | 0.0196 | 0.0771 | 0.1911 | 0.2328 |
|  | 12.5 | 0.7359 | 0.7824 | 0.9114 | 0.9773 | 0.9863 |  | 2.0 | 0.0242 | 0.0360 | 0.1094 | 0.2356 | 0.2794 |
|  | 13.0 | 0.7942 | 0.8377 | 0.9481 | 0.9919 | 0.9961 |  | 2.5 | 0.0394 | 0.0550 | 0.1418 | 0.2774 | 0.3226 |
| 14 | 0.5 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0158 | 0.0905 | 0.1261 |  | 3.0 | 0.0568 | 0.0759 | 0.1743 | 0.3173 | 0.3634 |
|  | 1.0 | 0.0037 | 0.0075 | 0.0483 | 0.1517 | 0.1926 |  | 3.5 | 0.0760 | 0.0982 | 0.2068 | 0.3557 | 0.4024 |
|  | 1.5 | 0.0127 | 0.0210 | 0.0825 | 0.2034 | 0.2475 |  | 4.0 | 0.0967 | 0.1218 | 0.2394 | 0.3928 | 0.4398 |

表G.1（续）

| 样品 数量 | 序号 | 5% | 10% | 50% | 90% | 95% | 样品 数量 | 序号 | 5% | 10% | 50% | 90% | 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4.5 | 0.1186 | 0.1464 | 0.2720 | 0.4289 | 0.4759 | 30 | 10.0 | 0.1933 | 0.2184 | 0.3187 | 0.4319 | 0.4651 |
|  | 5.0 | 0.1417 | 0.1720 | 0.3045 | 0.4640 | 0.5108 |  | 10.5 | 0.2071 | 0.2329 | 0.3352 | 0.4491 | 0.4823 |
|  | 5.5 | 0.1658 | 0.1984 | 0.3371 | 0.4982 | 0.5446 |  | 11.0 | 0.2211 | 0.2476 | 0.3517 | 0.4663 | 0.4994 |
|  | 6.0 | 0.1909 | 0.2256 | 0.3697 | 0.5317 | 0.5774 |  | 11.5 | 0.2352 | 0.2624 | 0.3682 | 0.4833 | 0.5164 |
|  | 6.5 | 0.2169 | 0.2535 | 0.4023 | 0.5644 | 0.6094 |  | 12.0 | 0.2495 | 0.2773 | 0.3846 | 0.5001 | 0.5331 |
|  | 7.0 | 0.2437 | 0.2822 | 0.4348 | 0.5965 | 0.6404 |  | 12.5 | 0.2640 | 0.2924 | 0.4011 | 0.5168 | 0.5497 |
|  | 7.5 | 0.2714 | 0.3115 | 0.4674 | 0.6278 | 0.6706 |  | 13.0 | 0.2787 | 0.3076 | 0.4176 | 0.5334 | 0.5661 |
|  | 8.0 | 0.3000 | 0.3415 | 0.5000 | 0.6585 | 0.7000 |  | 13.5 | 0.2935 | 0.3229 | 0.4341 | 0.5499 | 0.5823 |
|  | 8.5 | 0.3294 | 0.3722 | 0.5326 | 0.6885 | 0.7286 |  | 14.0 | 0.3085 | 0.3384 | 0.4506 | 0.5662 | 0.5984 |
|  | 9.0 | 0.3596 | 0.4035 | 0.5652 | 0.7178 | 0.7563 |  | 14.5 | 0.3236 | 0.3540 | 0.4670 | 0.5824 | 0.6143 |
|  | 9.5 | 0.3906 | 0.4356 | 0.5977 | 0.7465 | 0.7831 |  | 15.0 | 0.3389 | 0.3697 | 0.4835 | 0.5985 | 0.6301 |
|  | 10.0 | 0.4226 | 0.4683 | 0.6303 | 0.7744 | 0.8091 |  | 15.5 | 0.3543 | 0.3855 | 0.5000 | 0.6145 | 0.6457 |
|  | 10.5 | 0.4554 | 0.5018 | 0.6629 | 0.8016 | 0.8342 |  | 16.0 | 0.3699 | 0.4015 | 0.5165 | 0.6303 | 0.6611 |
|  | 11.0 | 0.4892 | 0.5360 | 0.6955 | 0.8280 | 0.8583 |  | 16.5 | 0.3857 | 0.4176 | 0.5330 | 0.6460 | 0.6764 |
|  | 11.5 | 0.5241 | 0.5711 | 0.7280 | 0.8536 | 0.8814 |  | 17.0 | 0.4016 | 0.4338 | 0.5494 | 0.6616 | 0.6915 |
|  | 12.0 | 0.5602 | 0.6072 | 0.7606 | 0.8782 | 0.9033 |  | 17.5 | 0.4177 | 0.4501 | 0.5659 | 0.6771 | 0.7065 |
|  | 12.5 | 0.5976 | 0.6443 | 0.7932 | 0.9018 | 0.9240 |  | 18.0 | 0.4339 | 0.4666 | 0.5824 | 0.6924 | 0.7213 |
|  | 13.0 | 0.6366 | 0.6827 | 0.8257 | 0.9241 | 0.9432 |  | 18.5 | 0.4503 | 0.4832 | 0.5989 | 0.7076 | 0.7360 |
|  | 13.5 | 0.6774 | 0.7226 | 0.8582 | 0.9450 | 0.9606 |  | 19.0 | 0.4669 | 0.4999 | 0.6154 | 0.7227 | 0.7505 |
|  | 14.0 | 0.7206 | 0.7644 | 0.8906 | 0.9640 | 0.9758 |  | 19.5 | 0.4837 | 0.5167 | 0.6318 | 0.7376 | 0.7648 |
|  | 14.5 | 0.7672 | 0.8089 | 0.9229 | 0.9804 | 0.9881 |  | 20.0 | 0.5006 | 0.5337 | 0.6483 | 0.7524 | 0.7789 |
|  | 15.0 | 0.8190 | 0.8577 | 0.9548 | 0.9930 | 0.9966 |  | 20.5 | 0.5177 | 0.5509 | 0.6648 | 0.7671 | 0.7929 |
| 30 | 0.5 | 0.00006 | 0.0003 | 0.00749 | 0.0437 | 0.06152 |  | 21.0 | 0.5349 | 0.5681 | 0.6813 | 0.7816 | 0.8067 |
|  | 1.0 | 0.0017 | 0.0035 | 0.0228 | 0.0739 | 0.0950 |  | 21.5 | 0.5524 | 0.5856 | 0.6978 | 0.7959 | 0.8203 |
|  | 1.5 | 0.0059 | 0.0098 | 0.0390 | 0.0997 | 0.1231 |  | 22.0 | 0.5701 | 0.6032 | 0.7142 | 0.8101 | 0.8337 |
|  | 2.0 | 0.0120 | 0.0179 | 0.0553 | 0.1236 | 0.1486 |  | 22.5 | 0.5879 | 0.6209 | 0.7307 | 0.8242 | 0.8469 |
|  | 2.5 | 0.0194 | 0.0272 | 0.0717 | 0.1461 | 0.1725 |  | 23.0 | 0.6061 | 0.6389 | 0.7472 | 0.8380 | 0.8598 |
|  | 3.0 | 0.0278 | 0.0373 | 0.0881 | 0.1678 | 0.1953 |  | 23.5 | 0.6244 | 0.6570 | 0.7637 | 0.8517 | 0.8725 |
|  | 3.5 | 0.0370 | 0.048 | 0.1046 | 0.1888 | 0.2173 |  | 24.0 | 0.6430 | 0.6753 | 0.7801 | 0.8652 | 0.8850 |
|  | 4.0 | 0.0469 | 0.0594 | 0.1210 | 0.2093 | 0.2386 |  | 24.5 | 0.6619 | 0.6939 | 0.7966 | 0.8784 | 0.8972 |
|  | 4.5 | 0.0572 | 0.0712 | 0.1375 | 0.2293 | 0.2593 |  | 25.0 | 0.6810 | 0.7126 | 0.8131 | 0.8914 | 0.9091 |
|  | 5.0 | 0.0681 | 0.0834 | 0.1540 | 0.2490 | 0.2796 |  | 25.5 | 0.7005 | 0.7317 | 0.8296 | 0.9042 | 0.9207 |
|  | 5.5 | 0.0793 | 0.0958 | 0.1704 | 0.2683 | 0.2995 |  | 26.0 | 0.7204 | 0.7510 | 0.8460 | 0.9166 | 0.9319 |
|  | 6.0 | 0.0909 | 0.1086 | 0.1869 | 0.2874 | 0.3190 |  | 26.5 | 0.7407 | 0.7707 | 0.8625 | 0.9288 | 0.9428 |
|  | 6.5 | 0.1028 | 0.1216 | 0.2034 | 0.3061 | 0.3381 |  | 27.0 | 0.7614 | 0.7907 | 0.8790 | 0.9406 | 0.9531 |
|  | 7.0 | 0.1150 | 0.1348 | 0.2199 | 0.3247 | 0.3570 |  | 27.5 | 0.7827 | 0.8112 | 0.8954 | 0.9519 | 0.9630 |
|  | 7.5 | 0.1275 | 0.1483 | 0.2363 | 0.3430 | 0.3756 |  | 28.0 | 0.8047 | 0.8322 | 0.9119 | 0.9627 | 0.9722 |
|  | 8.0 | 0.1402 | 0.1620 | 0.2528 | 0.3611 | 0.3939 |  | 28.5 | 0.8275 | 0.8539 | 0.9283 | 0.9728 | 0.9806 |
|  | 8.5 | 0.1531 | 0.1758 | 0.2693 | 0.3791 | 0.4121 |  | 29.0 | 0.8514 | 0.8764 | 0.9447 | 0.9821 | 0.9880 |
|  | 9.0 | 0.1663 | 0.1899 | 0.2858 | 0.3968 | 0.4299 |  | 29.5 | 0.8769 | 0.9003 | 0.9610 | 0.9902 | 0.9941 |
|  | 9.5 | 0.1797 | 0.2041 | 0.3022 | 0.4144 | 0.4476 |  | 30.0 | 0.9050 | 0.9261 | 0.9772 | 0.9965 | 0.9983 |

- 附录H

（资料性附录）

可靠性测定试验数据处理示例

H.1测试数据（失效数据表）

失效数据表头格式如表H.1所示。

表H.1 失效数据表头格式

| 应力水平 | 温度： C 湿度： %RH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 测试周期 | 失效累积时间 | 失效类别（测试项目） | 失效现象、原因 |

设60台集中器的四个应力水平的测试数据如表H.2表H.5所示。

表H.2失效数据表（应力水平1）

| 应力水平 | 温度：75 C 相对湿度：95 %RH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 测试周期 | 失效累积时间 TTFi（h）F/C | 失效类别（测试项目） | 失效现象、原因 |
| 9 | 10 | 384F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 8 | 12 | 528F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 11 | 13 | 600F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 14 | 13 | 600F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 15 | 13 | 600F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 10 | 14 | 672F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 13 | 14 | 672F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 7 | 16 | 828F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 4 | 17 | 924F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 1 | 18 | 1020F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 5 | 18 | 1020F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 6 | 18 | 1020F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |

表H.3失效数据表（应力水平2）

| 应力水平 | 温度：75C 相对湿度：85 %RH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 测试周期 | 失效累积时间 TTFi（h）F/C | 失效类别（测试项目） | 失效现象、原因 |
| 18 | 19 | 1116F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 16 | 25 | 1728F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 24 | 25 | 1728F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |

表H.4失效数据表（应力水平3）

| 应力水平 | 温度：75C 相对湿度：75 %RH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 测试周期 | 失效累积时间 TTFi（h）F/C | 失效类别（测试项目） | 失效现象、原因 |
| 39 | 24 | 1608F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 34 | 39 | 3408F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 37 | 42 | 3768F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 38 | 42 | 3768F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |

表H.5失效数据表（应力水平4）

| 应力水平 | 温度：65C 相对湿度：95 %RH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 测试周期 | 失效累积时间 TTFi（h）F/C | 失效类别（测试项目） | 失效现象、原因 |
| 53 | 19 | 1116F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 47 | 30 | 2328F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 48 | 31 | 2448F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 59 | 31 | 2448F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 50 | 32 | 2568F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |
| 52 | 32 | 2568F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 |

H.2  数据排序

按失效分类整理出的可靠性测试数据表头格式如表H.6所示。

表H.6可靠性测试数据表头格式（应力水平i:  C,%RH）

| 失效序号 | 样品编号 | 测试周期 | 失效累积时间 TTFi（h） F/C | 失效类别 （测试项目） | 失效现象、原因 | 失效概率估计值F(ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据表H.7H.10按失效类别分别排序。

表H.7可靠性测试数据表（应力水平1：75C，95%RH）

| 失效序号 | 样品编号 | 测试 周期 | 失效累积时间TTFi（h） F/C | 失效类别 （测试项目） | 失效现象、原因 | 失效概率估 计值F(ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 10 | 384F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.0452 |
| 2 | 8 | 12 | 528F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.1094 |
| 3 | 11 | 13 | 600F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.1743 |

表H.7（续）

| 失效序号 | 样品编号 | 测试 周期 | 失效累积时间TTFi（h） F/C | 失效类别 （测试项目） | 失效现象、原因 | 失效概率估 计值F(ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 14 | 13 | 600F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.2394 |
| 5 | 15 | 13 | 600F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.3045 |
| 6 | 10 | 14 | 672F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.3697 |
| 7 | 13 | 14 | 672F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.4348 |
| 8 | 7 | 16 | 828F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.5000 |
| 9 | 4 | 17 | 924F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.5652 |
| 10 | 1 | 18 | 1020F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.6303 |
| 11 | 5 | 18 | 1020F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.6955 |
| 12 | 6 | 18 | 1020F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.7606 |

表H.8可靠性测试数据表（应力水平2：75C，85%RH）

| 失效序号 | 样品编号 | 测试 周期 | 失效累积时间TTFi（h） F/C | 失效类别 （测试项目） | 失效现象、原因 | 失效概率估 计值F(ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 19 | 1116F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.0452 |
| 2 | 16 | 25 | 1728F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.1094 |
| 3 | 24 | 25 | 1728F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.1743 |

表H.9可靠性测试数据表（应力水平3：75C，75%RH）

| 失效序号 | 样品编号 | 测试 周期 | 失效累积时间TTFi（h） F/C | 失效类别 （测试项目） | 失效现象、原因 | 失效概率估 计值F(ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39 | 24 | 1608F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.0452 |
| 2 | 34 | 39 | 3408F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.1094 |
| 3 | 37 | 42 | 3768F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.1743 |
| 4 | 38 | 42 | 3768F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.2394 |

表H.10可靠性测试数据表（应力水平4：65C，95%RH）

| 失效序号 | 样品编号 | 测试 周期 | 失效累积时间TTFi（h） F/C | 失效类别 （测试项目） | 失效现象、原因 | 失效概率估 计值F(ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53 | 19 | 1116F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.0452 |
| 2 | 47 | 30 | 2328F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.1094 |
| 3 | 48 | 31 | 2448F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.1743 |

表H.10 续表

| 4 | 59 | 31 | 2448F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.2394 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 50 | 32 | 2568F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.3045 |
| 6 | 52 | 32 | 2568F | 通信失效 | 与测试主机通信失败 | 0.3697 |

调整失效序号的示例如表H.11所示 ：

表H.11 排序调整

| 排序号 | 失效累积时间 | 倒序号 | 调整后排序号 | Fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500F | 7 | 1 | 0.0946 |
| 2 | 700C | 6 |  |  |
| 3 | 1200F | 5 |  | 0.2523 |
| 4 | 1500F | 4 |  | 0.41 |
| 5 | 2300F | 3 |  | 0.5677 |
| 6 | 4200C | 2 |  |  |
| 7 | 4500F | 1 |  | 0.8042 |

由于样品数量小，失效数据较少，为数据完整性和结果的准确性插入审查项，按失效分类和应力水平重新排序并计算，见表H.12H.15（可使用Excel表计算调整后排序、调整后失效概率估计值、xi、yi等）。

表H.12 调整后通信失效排序1（应力水平1：75C，95%RH）

| 失效序号 | 倒 序号 | 样品 编号 | 调整后 排序 | 失效累积时间 TTFi（h）F/C | 调整后失效概率 估计值F(ti) | xi=ln(TTFi) | yi=ln(-ln(1-F(TTFi))) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 9 | 1 | 384F | 0.0455 | 5.9606 | -3.0668 |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 528F | 0.1104 | 6.2691 | -2.1457 |
| 3 | 13 | 11 | 3 | 600F | 0.1753 | 6.3969 | -1.6464 |
| 4 | 12 | 14 | 4 | 600F | 0.2403 | 6.3969 | -1.2915 |
| 5 | 11 | 15 | 5 | 600F | 0.3052 | 6.3969 | -1.0102 |
| 6 | 10 | 10 | 6 | 660F | 0.3701 | 6.4922 | -0.7718 |
| 7 | 9 | 13 | 7 | 684F | 0.4351 | 6.5280 | -0.5602 |
| 8 | 8 | 7 | 8 | 828F | 0.5000 | 6.7190 | -0.3665 |
| 9 | 7 | 4 | 9 | 924F | 0.5649 | 6.8287 | -0.1837 |
| 10 | 6 | 1 | 10 | 996F | 0.6299 | 6.9037 | -0.0060 |
| 11 | 5 | 5 | 11 | 1020F | 0.6948 | 6.9276 | 0.1713 |
| 12 | 4 | 6 | 12 | 1020F | 0.7597 | 6.9276 | 0.3548 |
| 13 | 3 | 2 |  | 1020C |  |  |  |
| 14 | 2 | 3 |  | 1020C |  |  |  |
| 15 | 1 | 12 |  | 1020C |  |  |  |

表H.13 调整后通信失效排序2（应力水平2：75C，85%RH）

| 失效序号 | 倒 序号 | 样品 编号 | 调整后 排序 | 失效累积时间 TTFi（h）F/C | 调整后失效概率 估计值F(ti) | xi=ln(TTFi) | yi=ln(-ln(1-F(TTFi))) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 18 | 1 | 1116F | 0.0455 | 7.0175 | -3.0668 |

表H.13（续）

| 失效序号 | 倒 序号 | 样品 编号 | 调整后 排序 | 失效累积时间 TTFi（h）F/C | 调整后失效概率 估计值F(ti) | xi=ln(TTFi) | yi=ln(-ln(1-F(TTFi))) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 14 | 16 | 2 | 1728F | 0.1104 | 7.4548 | -2.1457 |
| 3 | 13 | 24 | 3 | 1728F | 0.1753 | 7.4547 | -1.6464 |
| 4 | 12 | 17 |  | 1728C |  |  |  |
| 5 | 11 | 19 |  | 1728C |  |  |  |
| 6 | 10 | 20 |  | 1728C |  |  |  |
| 7 | 9 | 21 |  | 1728C |  |  |  |
| 8 | 8 | 22 |  | 1728C |  |  |  |
| 9 | 7 | 23 |  | 1728C |  |  |  |
| 10 | 6 | 25 |  | 1728C |  |  |  |
| 11 | 5 | 26 |  | 1728C |  |  |  |
| 12 | 4 | 27 |  | 1728C |  |  |  |
| 13 | 3 | 28 |  | 1728C |  |  |  |
| 14 | 2 | 29 |  | 1728C |  |  |  |
| 15 | 1 | 30 |  | 1728C |  |  |  |

表H.14 调整后通信失效排序3（应力水平3：75C，75%RH）

| 失效序号 | 倒 序号 | 样品 编号 | 调整后 排序 | 失效累积时间 TTFi（h）F/C | 调整后失效概率 估计值F(ti) | xi=ln(TTFi) | yi=ln(-ln(1-F(TTFi))) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 39 | 1 | 1608F | 0.0455 | 7.3827 | -3.0668 |
| 2 | 14 | 34 | 2 | 3408F | 0.1104 | 8.1339 | -2.1457 |
| 3 | 13 | 37 | 3 | 3768F | 0.1753 | 8.2343 | -1.6464 |
| 4 | 12 | 38 | 4 | 3768F | 0.2403 | 8.2343 | -1.2915 |
| 5 | 11 | 31 |  |  |  |  |  |
| 6 | 10 | 32 |  |  |  |  |  |
| 7 | 9 | 33 |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | 35 |  |  |  |  |  |
| 9 | 7 | 36 |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 | 40 |  |  |  |  |  |
| 11 | 5 | 41 |  |  |  |  |  |
| 12 | 4 | 42 |  |  |  |  |  |
| 13 | 3 | 43 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2 | 44 |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 45 |  |  |  |  |  |

表H.15 调整后通信失效排序4（应力水平4：65C，95%RH）

| 失效序号 | 倒 序号 | 样品 编号 | 调整后 排序 | 失效累积时间 TTFi（h）F/C | 调整后失效概率 估计值F(ti) | xi=ln(TTFi) | yi=ln(-ln(1-F(TTFi))) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 53 | 1 | 1116F | 0.0455 | 7.0175 | -3.0668 |
| 2 | 14 | 47 | 2 | 2328F | 0.1104 | 7.7528 | -2.1457 |
| 3 | 13 | 48 | 3 | 2448F | 0.1753 | 7.8030 | -1.6464 |
| 4 | 12 | 59 | 4 | 2448F | 0.2403 | 7.8030 | -1.2915 |
| 5 | 11 | 50 | 5 | 2568F | 0.3052 | 7.8509 | -1.0102 |
| 6 | 10 | 52 | 6 | 2568F | 0.3701 | 7.8509 | -0.7718 |
| 7 | 9 | 46 |  | 2568C |  |  |  |
| 8 | 8 | 49 |  | 2568C |  |  |  |
| 9 | 7 | 51 |  | 2568C |  |  |  |
| 10 | 6 | 54 |  | 2568C |  |  |  |
| 11 | 5 | 55 |  | 2568C |  |  |  |
| 12 | 4 | 56 |  | 2568C |  |  |  |
| 13 | 3 | 57 |  | 2568C |  |  |  |
| 14 | 2 | 58 |  | 2568C |  |  |  |
| 15 | 1 | 60 |  | 2568C |  |  |  |

H.3  计算各类失效的威布尔分布参数、

根据xi和yi值按6.4.3.2公式计算各类失效的威布尔分布参数和，计算结果见表H.16。

表H.16  通信失效的各应力水平最佳配置参数

| 温度（C） | 相对湿度（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | 95 | 3.2351 | 928.2624 |
| 75 | 75 | 2.6773 | 3508.5092 |
| 75 | 85 | 1.7442 | 9552.0991 |
| 65 | 95 | 2.2641 | 4495.4839 |

H.4  计算各类失效的加速系数参数Ea、n

先计算等式Z=nX+EaZY 的Z、X、Y，计算方法见6.4.3.3，计算结果见表H.17。然后根据式（16）、式（17）计算Ea、n。

表H.17  通信失效的X、Y、Z值

| 温度（C） | 相对湿度（%） | Z | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 85 | 1.3296 | 0.111 | 0 |
| 75 | 75 | 2.3312 | 0.236 | 0 |
| 65 | 95 | 1.5775 | 0 | 0.987 |

Ea=1.5983；

n=10.2584。

H.5  确定各类失效正常使用条件的年平均温度、湿度，并修正加速系数

按遮蔽场所使用的采集终端，设正常使用条件的年平均温度为20C、年平均湿度为70%，将H.4得到的各类失效的Ea、n值代入公式（1）计算出各类失效各应力水平的加速系数见表H.18。

表H.18 各类失效各应力水平的加速系数

| 应力序号 | 温度（C） | 相对湿度（%） | 通信失效AF |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 95 | 507752.1631 |
| 2 | 75 | 85 | 162226.9702 |
| 3 | 75 | 75 | 44926.2753 |
| 4 | 65 | 95 | 104908.2126 |

H.6 推算各类失效的正常使用条件下的威布尔分布参数、

按失效分类整理表H.2表H.5的失效数据项，并将表中的失效累积时间乘以表H.18各应力条件的加速系数AF，得到正常使用条件下的失效累积时间，并推算出正常使用条件下的威布尔分布参数、，结果见表H.19。

表H.19 正常使用条件的威布尔分布最佳配置参数

| 失效类型 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通信 | 1.8438 | 565289398.6 |

H.7 计算正常使用条件下的累积失效概率和可靠度

表H.20 失效分类90%置信区间表头格式

| 序号 | U5i | TTF5i | U95i | TTF95i | U50i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

用公式计算出通信失效在规定寿命下50%置信度的失效概率，试验样品 8年置信度50%的可靠度为0.9999，验证结果满足要求。

- 附录I

（资料性附录）

试验报告模板示例

以下为试验报告模板示例。

××检测机构

检测报告

检测报告编号：

样品名称

样品型号

制造单位

委托单位

试验类型

发布日期

| 地 址： |  | 传 真： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮 编： |  | 服务电话： |  |
| 网 址： |  | 监督电话： |  |

××检测机构

检测报告

| 产品名称 |  | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 到样日期 |  |
| 制造单位 |  | 生产日期 |  |
| 单位地址 |  | 取样方式 |  |
| 样品数量 |  | 抽样母体数量 |  |
| 检测类别 |  | 检测日期 |  |
| 规格型号 |  | 核准型号 |  |
| 环境温度 |  | 相对湿度 |  |
| 试验类型（测定试验/验证试验） |  |  |  |
| 可靠性指标要求 |  |  |  |
| 加速寿命 试验应力 |  |  |  |
| 样品编号 |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |
| 检测结论 | 签发人： 签发日期： |  |  |

××检测机构

检测报告

测试用计量器具/重要仪器：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 证书编号 | 有效期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

试验结果汇总

| 序号 | 检测项目 | 页码 | 试验结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 加速寿命试验前 | 加速寿命试验过程中 | 加速寿命试验后 |
| 1 | 外观 |  |  |  |  |
| 2 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |
| 3 | 绝缘强度 |  |  |  |  |
| 4 | 冲击电压 |  |  |  |  |
| 5 | 状态量采集 |  |  |  |  |
| 6 | 脉冲量采集 |  |  |  |  |
| 7 | 控制 |  |  |  |  |
| 8 | 电能表数据采集 |  |  |  |  |
| 9 | 远程通信 |  |  |  |  |
| 10 | 电源电压变化 |  |  |  |  |
| 11 | 交流模拟量采集 |  |  |  |  |
| 12 | 日计时误差 |  |  |  |  |
| 13 | 后备电源 |  |  |  |  |
| 14 | 起动 |  |  |  |  |
| 15 | 潜动 |  |  |  |  |
| 16 | 初始固有误差试验 |  |  |  |  |

试验失效统计记录表（测定试验）

| 应力条件 |  |  | 样品量 | 失效现象 | 失效样品编号 | 失效前累计工作时间 | 失效类型 | 失效原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 相对湿度 | 试验时间 |  |  |  |  |  |  |

试验失效统计记录表（验证试验）

| 应力条件 |  |  | 样品量 | 失效现象 | 失效样品编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 相对湿度 | 试验时间 |  |  |  |

校验人员：                 校核人：

1 加速寿命试验前测试记录

| 检验项目 | 技术要求 | 样品编号 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 进行外观和结构检查时，不应有明显的凹凸痕、划伤、裂缝和毛刺，镀层不应脱落，标牌文字、符号应清晰、耐久，接线应牢固。液晶显示正常，不应闪动或有画面内容改变，按键后液晶屏高亮背光。 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 绝缘电阻 | 在正常试验条件和湿热试验条件下，按标准要求的测试电压在终端的端子处测量各电气回路对地和各电气回路间的绝缘电阻，正常条件下绝缘电阻不小于10MΩ，湿热条件下绝缘电阻不小于2MΩ | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 绝缘强度 | 电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和电气隔离的各回路之间以及输出继电器常开触点回路之间，应耐受标准规定的50Hz的交流电压，历时1min的绝缘强度试验。试验时不得出现击穿、闪络现象，泄漏电流应不大于5mA | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 冲击电压 | 电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和电气隔离的各回路之间，应耐受标准规定的冲击电压峰值，正负极性各5次。试验时应无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 状态量采集 | 每个接口测试5次，终端应实时采集位置状态和其他状态信息，发生变位时应记入内存并在最近一次主站查询时向其发送该变位信号 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 脉冲量采集 | 终端能接收电能表输出的脉冲，并根据电能表脉冲常数KP、TV变比KTV、TA变比KTA计算1min平均功率，并记录当日、当月功率最大值和出现时间。 脉冲输入累计误差应不大于1个脉冲。功率显示至少3位有效位，功率的转换误差在±1%范围内 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 控制 | 正确执行响应主站下发的远方控制命令 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 电能表数据采集 | 终端应能按设定的抄表日或定时采集时间间隔对电能表数据进行采集、存储，并在主站召测时发送给主站终端记录的电能表数据，应与所连接的电能表显示的相应数据一致 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 远程通信 | 用测试主机随时发出召测指令采集终端的各种数据和信息，终端应准确无误地向主站发送召测的数据和信息。有主动上报功能的终端应按任务设置周期，定时自动发送设定的数据项目 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 电源电压变化 | 电源电压偏差±20%时，数据采集功能和性能满足标准要求 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 交流模拟量采集 | 终端配置电压、电流、功率、功率因数等模拟量采集功能，测量常温状态下电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等基本误差，以及在频率变化、谐波影响、超量限值影响、电流不平衡等状态下的误差改变量，应满足标准要求 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 日计时误差 | 终端应能接收主站的时钟召测和对时命令，对时误差应不超过5s。终端时钟24h内走时误差应小于1s。电源失电后，时钟应能保持正常工作 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 后备电源 | 电源断开后超级电容或充电电池应自动投入，切换过程中终端不应重启、通信中断，超级电容工作期间，主站10次召测终端数据，终端保持工作时间不低于3min。充电电池工作期间，主站10次召测终端数据，终端保持工作时间不低于5min | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 起动 | 在功率因数为1和电流为IST下，电能表应能起动并连续记录 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 潜动 | 电流电路开路，电压电路施加1.1Unom，终端测试输出不应产生多于一个的脉冲 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 初始固有误差试验 | 按各功率因数及电流组合条件下的有功、无功计量误差不超过允许误差值 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |

2 加速寿命试验中测试记录

| 检验项目 | 技术要求 | 样品编号 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态量采集 | 每个接口测试5次，终端应实时采集位置状态和其他状态信息，发生变位时应记入内存并在最近一次主站查询时向其发送该变位信号 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 控制 | 正确执行响应主站下发的远方控制命令 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 电能表数据采集 | 终端应能按设定的抄表日或定时采集时间间隔对电能表数据进行采集、存储，并在主站召测时发送给主站终端记录的电能表数据，应与所连接的电能表显示的相应数据一致 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 远程通信 | 用测试主机随时发出召测指令采集终端的各种数据和信息，终端应准确无误地向主站发送召测的数据和信息。有主动上报功能的终端应按任务设置周期，定时自动发送设定的数据项目 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 电源电压变化 | 电源电压偏差±20%时，数据采集功能和性能满足标准要求 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 交流模拟量采集 | 终端配置电压、电流、功率、功率因数等模拟量采集功能，测量常温状态下电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等基本误差，以及在频率变化、谐波影响、超量限值影响、电流不平衡等状态下的误差改变量，应满足标准要求 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |

3加速寿命试验后测试记录

| 检验项目 | 技术要求 | 样品编号 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 进行外观和结构检查时，不应有明显的凹凸痕、划伤、裂缝和毛刺，镀层不应脱落，标牌文字、符号应清晰、耐久，接线应牢固。液晶显示正常，不应闪动或有画面内容改变，按键后液晶屏高亮背光 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 绝缘电阻 | 在正常试验条件和湿热试验条件下，按标准要求的测试电压在终端的端子处测量各电气回路对地和各电气回路间的绝缘电阻，正常条件下绝缘电阻不小于10MΩ，湿热条件下绝缘电阻不小于2MΩ | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 绝缘强度 | 电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和电气隔离的各回路之间以及输出继电器常开触点回路之间，应耐受标准规定的50Hz的交流电压，历时1min的绝缘强度试验。试验时不得出现击穿、闪络现象，泄漏电流应不大于5mA | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 冲击电压 | 电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和电气隔离的各回路之间，应耐受标准规定的冲击电压峰值，正负极性各5次。试验时应无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 状态量采集 | 每个接口测试5次，终端应实时采集位置状态和其他状态信息，发生变位时应记入内存并在最近一次主站查询时向其发送该变位信号 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 脉冲量采集 | 终端能接收电能表输出的脉冲，并根据电能表脉冲常数KP、TV变比KTV、TA变比KTA计算1min平均功率，并记录当日、当月功率最大值和出现时间。 脉冲输入累计误差应不大于1个脉冲。功率显示至少3位有效位，功率的转换误差在±1%范围内 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 控制 | 正确执行响应主站下发的远方控制命令 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 电能表数据采集 | 终端应能按设定的抄表日或定时采集时间间隔对电能表数据进行采集、存储，并在主站召测时发送给主站终端记录的电能表数据，应与所连接的电能表显示的相应数据一致 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 远程通信 | 用测试主机随时发出召测指令采集终端的各种数据和信息，终端应准确无误地向主站发送召测的数据和信息。有主动上报功能的终端应按任务设置周期，定时自动发送设定的数据项目 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 电源电压变化 | 电源电压偏差±20%时，数据采集功能和性能满足标准要求 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 交流模拟量采集 | 终端配置电压、电流、功率、功率因数等模拟量采集功能，测量常温状态下电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等基本误差，以及在频率变化、谐波影响、超量限值影响、电流不平衡等状态下的误差改变量，应满足标准要求 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 日计时误差 | 终端应能接收主站的时钟召测和对时命令，对时误差应不超过5s。终端时钟24h内走时误差应小于1s。电源失电后，时钟应能保持正常工作 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 后备电源 | 电源断开后超级电容或充电电池应自动投入，切换过程中终端不应重启、通信中断，超级电容工作期间，主站10次召测终端数据，终端保持工作时间不低于3min。充电电池工作期间，主站10次召测终端数据，终端保持工作时间不低于5min | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 起动 | 在功率因数为1和电流为IST下，电能表应能起动并连续记录 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 潜动 | 电流电路开路，电压电路施加1.1Unom，终端测试输出不应产生多于一个的脉冲 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |
| 初始固有误差试验 | 按各功率因数及电流组合条件下的有功、无功计量误差不超过允许误差值 | 编号1 |  |
|  |  | 编号2 |  |
|  |  | … |  |